|  |  |
| --- | --- |
| Pulsoksymeter – Masimo Rad 5Sertifiseringsintervall: Opplæring + sertifisering første år. Ingen videre sertifisering. | Ortopediskavdeling |
| Krav til gjennomført sertifisering1. Vite hvor apparatet oppbevares
2. Vite hvor man finner bruksanvisningen og kan bruke den.
3. Kunne måle saturasjon og puls korrekt.
4. Kunne vite om årsaker til feilmåling.
5. Vite tiltak ved apparatfeil.
6. Kunne rengjøringsrutiner.
7. Hvem kontakter du ved apparatfeil?
 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |

Mars 2018, Ortopedisk avdeling, Ullevål, OUS.

Svar baksiden.

1. skal oppbevares på rent lager

2. bruksanvisning er lenket til MTU-prosedyre idnr: 96994

3. vise hvordan man utfører det.

4. alvorlig anemi. Kald perifert. Neglelakk/falske negler. Lav perfusjonsindex 🡪 forsøk å bytte finger

5. ved feil skal det ikke bruke – sendes til med-tek for service. Bytte batterier ved behov (4 stk. AA-batterier)

6. 70 % overflatesprit, obs husk kabel som ofte er i kontakt med sengetøy. Skal ikke «dynkes» med sprit eller vann.

7. MTU-ansvarlig som melder til medisinsk teknisk avdeling.