|  |  |
| --- | --- |
| Sondeernæringspumpe – Nutricia Flocare Infinity Sertifiseringsintervall: Sertifisering med instruktør hvert år. | Ortopediskavdeling |
| Krav til gjennomført sertifisering:1. Vite hvor apparatet, sondemat og tilhørende engangsutstyr oppbevares
2. Vite hvor man finner bruksanvisningen og kan bruke den.
3. Vite hva man gjør for å sjekke om sonden ligger riktig
4. Vite hvilket infusjonssett som skal brukes på pumpen.
5. Kunne montere infusjonssettet på en korrekt måte
6. Kunne fylle infusjonssettet
7. Stille inn ønsket infusjonshastighet og ønsket totalvolum, samt starte pumpen
8. Kjenne til informasjonsknappen og hva displayet viser.
9. Kunne nullstille pumpen.
10. Kjenne til pumpens alarmer og ha kunnskap om hvordan man skal handle ut i fra alarmmeldinger.
11. Slå pumpen av
12. Kunne rengjøringsrutiner
13. Hvem kontakter du ved apparatfeil?
 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |

Februar 2020, Ortopedisk avdeling, Ullevål, OUS.

**Svar på det vi skal kunne:**

1. Sterilt lager på post 1, ligger i skapet der.
2. Elektronisk i e-Håndboka under dokument: 96994 Sertifisering MTU ortopediske enheter.
3. Se prosedyre i VAR Healthcare. Tidligere PPS.
4. Bruk kun Flocare pumpesett, andre sett vil ikke passe. Tenkt også over hvilken sondetype pasienter har fordi det er ulike tilkoblingsmuligheter – noen er skru og andre er til å dytte inn.
5. Koble settet til sondeernæringsposen, skru godt fast. Heng opp ernæringsposen på infusjonsstativ. Åpne lokket til pumpen ved å klemme på undersiden av lokket. Sett kassetten på ernæringssettet inn i pumpen ved å plassere løkken rundt rotoren, strekk deretter løkken og plasser kassetten inn i hakket/fordypningen. Lukk lokket med et klikk. Får du lukket igjen er kassetten riktig plassert.
6. Sett pumpen på ved å holde inne ON/OFF-knappen til det kommer et pip. Fyll settet ved å holde inne knappen «fill set» i ca 2 sek, dette stopper automatisk når settet er fylt.
7. Dersom pumpen skal gå kontinuerlig gjennom døgnet, trykk «DOSE=VOL» og deretter på «CLR» for å nullstille gitt volum. Velg så «ml/h» for å stille inn hastigheten, bruk piltastene +/-. Dersom man kun skal gi en dose velg «DOSE=VOL» for å stille inn volum, deretter «ml/h» for å stille inn hastigheten. Trykk på start.
8. Infoknappen viser gitt volum.
9. Trykk info og deretter «CLR» for å nullstille gitt volum. Viktig å gjøre dette mellom hver dose, ellers vil pumpen ikke starte!
10. Se bruksanvisning. Vanligste alarmer er feil satt inn sett, satt på pause mer enn 3 min, luft i settet, batteri, tom ernæringspose og okklusjon.
11. Hold inne «ON/OFF» knappen ca 2 sekunder.
12. Husk å alltid koble pumpen fra strøm før rengjøring. Desinfiseres med sprit, men kan også skylles under rennende vann. OBS må ikke legges i vann!
13. MTU-ansvarlig på sengepost/driftsykepleier gir beskjed videre til medisinsk teknisk avdeling. Skriv gul lapp om hva det feiler!