## Vedleggsinformasjon
Risikovurderingsskjema
Org.enhet: | Oslo universitetssykehus
Nivå: | 1
Versjon: | 20
Utarbeidet av | Avd. kvalitet, virksomhets- og risikostyring
Godkj. av: | Thomas J. Riiser
Dato: | 2022-02-28
Endringer siden forrige versjon:
23.02.2022: Oppdatert ark Veiledning - slettet tekst om og kilder til datagrunnlag og viser til Risikovurdering og -styring (dok ID 16) 28.02.2022: Lagt til formeler i ark 2: Risikoanalyse, da disse hadde falt ut ved sist oppdatering.

## Veiledning
Veiledning for utfylling av skjema
Akseptkriterier
  Start med å gå gjennom Akseptkriteriene. Disse benyttes for å plassere en hendelse ift. riktig konsekvens og sannsynlighet. Dette brukes igjen til å beregne risiko (=konsekvens x sannsynlighet) i ark 2 Risikoanalyse. Alle burde ha en lik forståelse og enighet om kriteriene. Man kan gjøre justeringer/endringer for kriteriene i dette arket.
Risikoanalyse
  Dersom en risikovurdering er utført tidligere for samme prosess, vurder om risikoer er redusert eller om de bør føres opp på nytt (se punkt 5: Effektvurdering).
  Kartlegg hendelser/forhold som utgjør risiko. Man kan f.eks. ta utgangspunk i avvik som er meldt og andre kjente sårbarhetsområder.
  Vurder sannsynlighet av en hendelse og beskriv bakgrunn/årsak med stikkord. Fastsett sannsynligheten ved å angi et tall på en skala fra 1 til 5.
  Vurder realistisk konsekvens ved en potensiell hendelse. Fastsett konsekvens ved å angi et tall på en skala fra 1 til 5. Beskriv grad av konsekvens ved hjelp av Akseptkriterier. Evt. utdyp/spesifiser konsekvens med egne ord.
  Når sannsynlighet og konsekvens er fastsatt, fylles risikoverdien automatisk ut i feltene:
    Rødt = uakseptabelt, tiltak nødvendig
    Gult = usikkert, tiltak kanskje nødvendig
    Grønt = akseptabelt (sjekkk risikoer med en verdi på 4 - disse havner automatisk i grønn kolonne. Se 3 Risikokart (sannsynlighet*konsekvens) for hvorvidt risikoen egentlig tilhører gult område. Flytt i så fall 4 tallet til gul kolonne)
  Angi en prioritering for videre arbeid med de identifiserte risikoene.
  Husk å fylle ut opplysningsfeltene på toppen i forhold til type risikovurdering, ansvarlighet og datoer. Disse opplysningene videreføres automatisk til de neste arkene
Risikokart
  Fyll ut hvert av de fire risikokartene med de viktigste risikopunktene (før tiltak), - skriv i stikkordsform. Det er plass til 5 punkter i hver hovedrubrikk.
Handlingsplan
  Feltet for hendelser/risiko, risikoverdien og prioritering blir automatisk overført fra risikoanalysearket.
  Fastsett tiltak, mest mulig konkret. Er det ikke gitt ressurser eller myndighet til at tiltaket kan gjennomføres i egen enhet, må det beskrives hvem som er ansvarlig og hvordan vedkommende skal kontaktes.
  Kryss av for om tiltaket reduserer sannsynlighet og/eller konsekvens.
  Fastsett en ansvarlig person samt en tidsfrist for iverksettelse. Hvis mulig bør kostnad angis.
  Vurder på nytt sannsynlighet og konsekvens som følge av tiltak. Dersom tiltaket ikke gir tilstrekkelig redusert risiko, må dere finne et mer effektivt tiltak.
  Vurder om fastsatt prioritering er rett, og om nødvendig angi ny prioritet
  Hvis ønskelig gi en kommentar.
  Den ansvarlige må følge opp og sikre iverksettelse av tiltakene fram til neste risikovurdering
EFFEKTVURDERING (Fylles ut etter at tiltakene i handlingsplanen er gjennomført - rett før neste risikovurdering)
  Feltet for hendelser, tiltak m.m. blir automatisk overført fra handlingsplanene
  Fyll ut navn på den som har fulgt opp og påsett at tiltak har blitt iverksatt etter plan og fastsatt frist
  Fyll ut feltene til høyre, i de to første kolonnene velges svaralternativ fra liste
  Vurder sannsynlighet og konsekvens etter iverksatte tiltak. Sett inn tall. Verdi kommer automatisk
  Gi forklaring på manglende effekt i kolonnen ytterst til høyre
  Diagrammer og indikator fylles ut automatisk på grunnlag av svarene ovenfor
  Fyll ut feltene nederst til høyre med kommentar, konklusjon og navn/dato
Bruk retningslinje Risikovurdering og -styring til støtte og for eksempler på datagrunnlag.
- Lagre som som eget dokument med et egnet navn for risikovurderingen. Slett ark Vedleggsinformasjon
- Fyll ut cellen på toppen av ark 2 Risikoanalyse
- Jobb deg gjennom arkene (1-5). Veiledning til hvert av arkene er beskrevet under:

## 1 Akseptkriterier
Akseptkriterier for risikovurdering
RISIKO = Konsekvens x Sannsynlighet
KONSEKVENS | Menneskelig | Medisinsk | Økonomisk | Ytre miljø | Informasjonssikkerhet | Omdømme
Ubetydelig | Ingen skader. Undersøkelser eller behandling blir utsatt uten at det får konsekvenser for helse eller behandlingsgevinst. Enkelttilfeller av misnøye. | Tjenesten blir vanskelig eller uvanlig arbeidskrevende å utføre. | 0-100 000 kr | Ingen kjente miljøskader | Stans i system under 10 minutter. Ingen uautorisert innsyn i helse- og personopplysninger. Journal er komplett. | Det stilles spørsmål ved sykehusdriften. Dårlig håndtering av pasient/pårørende, ansatte, eier eller media kan eskalere saken til høyere nivåer
Lav | Skader eller utsettelse av undersøkelser og behandling som kan medføre plage eller midlertidig redusert helse eller tap av livskvalitet. | Kvalitetsforringelse på tjenesten. Noen tjenester kan ikke utføres innen akseptabelt tidsrom. Indikasjoner på at retningslinje/ prosedyre ikke følges i tilstrekkelig grad. | 100 000 - 1 mill kr | Mindre alvorlig miljøskade som kan reverseres | Stans i system i over 10 minutter. Mulighet for uautorisert innsyn i helse- og personopplysninger | Enkeltstående avvik som blir mediesak med spørsmål om helse og liv settes i fare. Dårlig håndtering av pasient/ pårørende, ansatte, eier eller media kan eskalere saken til høyere nivåer.
Moderat | Alvorlig behandlingskrevende skade for en eller noen få personer som kan gi varige helseskader, tap av livskvalitet og behandlingsgevinst. | Tjenesten blir utført, men med betydelig svekket kvalitet. Det er brudd på retningslinje/prosedyre som kan sette liv og helse i fare. | 1 - 10 mill kr | Alvorlig miljøskade som kan reverseres | Stans i system i over 30 minutter. Uautorisert innsyn i enkelte helse- og personopplysninger og lovbrudd. Noen mangler i journal. | Gjentakende avvik eller systemsvikt som fører til alvorlig pasienthendelse med stor mediefokus og dermed svekker tilliten til sykehuset.
Alvorlig | Alvorlige behandlingskrevende skader for en gruppe personer som gir varige helseskader, tap av livskvalitet og behandlingsgevinst. Skader som truer liv og helse. | Alvorlig svikt eller stans i en eller flere lovpålagte livsviktige medisinske tjenester. | 10 - 100 mill kr | Betydelig miljøskader, fare for miljøskader av varig karakter | Stans i system i over 4 timer. Uautorisert innsyn i enkelte helse- og personopplysninger, mulighet for endring og brudd på lov. Viktig informasjon mangler i journal og brudd på lov. | En rekke hendelser med stor mediefokus som dermed svekker tilliten til sykehuset fra flere grupper. Rekrutteringsproblemer og tap av kompetanse.
Svært alvorlig | Personer dør som følge av en uforutsett hendelse innenfor helseforetakets ansvarsområde. | Sykehuset kan ikke utføre sine oppgaver innenfor enkelte eller flere områder som følge av en uforutsett hendelse. | > 100 mill kr | Omfattende miljøskader av varig karakter | Stans i system i over 8 timer. Fullt uautorisert innsyn i eller mulighet for endring av alle helse- og personopplysninger og brudd på lov. Kritisk informasjon mangler i journal og brudd på lov. | Pasienter og henvisende instanser velger oss bort. Omfattende kritikk med svært negativ og bred mediefokusering i flere medier over lengre tid.
SANNSYNLIGHET | Hyppighet av en hendelse
Meget liten | Sjeldnere enn 1 gang pr. 5 år
Liten | 1 gang pr. 5 år
Moderat | 1-2 ganger pr. år
Stor | 1-2 ganger pr. mnd
Svært stor | 1 eller flere ganger pr. uke
Beskriv ev. endringer av kriterier:
Kriteriene for hvilken risiko som kan aksepteres, må gjennomgås før vurdering av sannsynlighet og konsekvens slik at deltakerne har det samme utgangspunkt ved vurderingen.
Vær oppmerksom på at disse kriteriene, er satt med tanke på risikoer på sykehusnivå. Derfor bør kriteriene justeres i forhold til den aktuelle risikovurderingen. Enkelte av kriteriene vil være annerledes på klinikk- eller avdelingsnivå.

## 2 Risikoanalyse
Risikoanalyse og risikovurdering |  | : Dagens rutine for internkontroll av pipetter
Hva: | Annen risikovurdering | Oppdragsgiver: | [5 empty] | Dato: |  | 2026-01-29
Hvor: | Hormonlaboratoriet- Aker | Hvem utfører: |  |  |  |  | Sandra R. Dahl (Fagansvarlig), Stine Rødmyr (Kvalitetsansvarlig), Finn Erik Aas (Fagansvarlig)
Ansvarlig for oppfølgning av plan for å redusere risiko: | [7 empty] | Innen:
Konklusjon: Hormonlaboratoriet konkluderer med at intern kontroll av pipetter er tilstrekkelig. Denne risikovurderingen gjelder også for Ernæringslaboratoriet når denne gruppen følger prosedyre PS 13.
|  | Sannsynlighet | [5 empty] | Konsekvens | [5 empty] | Risikoverdi
| Hendelse og forhold med risiko/ Mulig uønsket hendelse | Meget liten | Liten | Modelrat | Stpr | Svært stor | Bakgrunn/årsak? Sannsynligheten for at en uønsket hendelse skjer, er knyttet til årsaken for hendelsen. | Ubetydelig | Lav | Moderat | Alvorlig | Svært alvorlig | Beskriv konsekvensen | Akseptabel | På grensen | Uakseptabel | Prioritet
Se akseptkriterier før vurdering av sannsynlighet. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Se akseptkriterier før vurdering av konsekvens. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pipette-kontroll utføres 1 gang i året. Pipettene oppfyller ofte ikke godkjenningskravene og dette oppdages for sent. | 1 |  |  |  |  | Meget liten sannsynlighet. Mer enn 20 års erfaring ved Hlab viser at kontroll 1x per år er tilstrekkelig. Intern prosedyre PS 13 Kontroll av pipetter, Hlab (ID30602) gir en instruks for situasjoner der det kreves ytterligere kontroll av pipetter: ”Kontroll skal alltid utføres dersom det oppdages uregelmessigheter når pipettene er i bruk, og ellers i forbindelse med vedlikehold, reparasjoner og uhell.” Interne kvalitetskontroller er inkludert i alle serier. Laboratoriet har prosedyrer (PS 08 og PS 38) på hvordan interne kvalitetskontroller som ikke oppfyller krav håndteres ved blant annet å sjekke pipetter. Så lenge interne kvalitetskontroller oppfyller kravene blir dette vurdert som et mål på at hele analysen (inklusive pipetteringstrinn) fungerer tilfredsstillende. Ved bruk av flerkanals pipette til pipettering av internkontroller inneholder det aktuelle metodedokument eller andre dokumenter i analysegruppen en beskrivelse av hvordan alle kanaler til pipetten blir brukt til kontroller i løpet av en kortere periode (for. eks ved at man forskyver posisjonen til kontrollene i hver serie). |  | 2 |  |  |  | Liten konsekvens. Feil ved tillaging av kalibrator/standard/kontroll skal kunne oppdages ved analyse av tidligere innkjørte interne kvalitetskontroller og godkjenning av kalibrator. Feil ved pipettering skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller. Se prosedyre PS 17 Interne kvalitetskontroller, Hlab (31123) og PI 30 Godkjenning av nytt kalibrator/QC/ISTD lot - LC-MS/MS, Hlab (30843). | 2 | 0 | 0
2 | Justerbare pipetter kontrolleres ved 1 innstilling og 10 innveiinger (unntak er pipetter som brukes for tillaging av kalibrator i in-house metoder, disse skal kontrolleres på minst 2 volum). Flerkanalspipetter kontrolleres ved minst ett bruksvolum og på alle spissene. Fare for at: 1) feil ved andre volum ikke oppdages 2) pipetten ikke godkjennes på grunnnlag av kontrollen Pkt 1) påvirker analyseresultat (A-pipette) | 1 |  |  |  |  | Meget liten sannsynlighet. Leverandør oppgir at det ikke skal være stor forskjell i riktighet og impresisjon ved lavt, midt og høyt pipetteringsvolum. Dette stemmer med egen erfaring over mange år. Vårt øvre og/eller nedre bruksområde til pipetten testes. |  | 2 |  |  |  | Liten konsekvens. Feil ved tillaging av kalibrator/standard/kontroll skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller og godkjenning av kalibrator. Feil ved pipettering skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller. | 2 | 0 | 0
3 | Multipipetter kontrolleres ved ett volum per spiss, 10 innveiinger per spiss. Fare for at 1) feil ved andre volum ikke oppdages 2) feil oppstår etter > 10 pipetteringer 3) pipetten ikke godkjennes på grunnnlag av kontrollen Pkt 1 og 2) påvirker analysresultat (A-pipette) |  | 2 |  |  |  | Liten sannsynlighet. 1) Leverandør oppgir at det ikke skal være stor forskjell i riktighet og impresisjon ved lavt, midt og høyt pipetteringsvolum, eller at det skal endre seg etter flere pipetteringer. Dette stemmer med egen erfaring over mange år. 2) og 3) Feil ved fordeling av kalibrator/pipettering av internstandard skal kunne oppdages ved gjennomgang av analyseserie. |  | 2 |  |  |  | Liten konsekvens. Feil ved tillaging av kalibrator/standard/kontroll skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller og godkjenning av kalibrator. Feil ved pipettering skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller. Ved tilsetting av reagens (B-pipette) er konsekvensen av at pipetten leverer feil volum/ har dårlig presisjon ubetydelig. | 4 | 0 | 0
4 | 8 og 12 kanalers pipetter sendes til kalibrering fordi det er problematisk å håndtere disse i vekt. Fare for at det ikke er tilstrekkelig å sende disse inn til kontroll/kalibrering annen hvert år. | 1 |  |  |  |  | Meget liten sannsynlighet. Mange års erfaring viser at kontroll hvert 2. år er ofte nok. | 1 |  |  |  |  | Ubetydelig konsekvens fordi pipettene kun brukes til overskuddsanalyse. | 1
5 | Feil beregning av impresisjon og riktighet. Fare for feil utregning og godkjenning/underkjenning av pipette på feil grunnlag. | 1 |  |  |  |  | Meget liten sannsynlighet. Impresisjon (CV%) beregnes automatisk av statistikkprogram og kommer ut på veieutskrift. Bias beregnes ved hjelp av enkel formel beskrevet i PS 13 Kontroll av pipetter, Hlab (ID30602). Personell som utfører kontrollen har lang erfaring med prosedyren, og nye får grundig opplæring (gjør det sammen med en erfaren "kontrollør" i starten). |  | 2 |  |  |  | Lav konsekvens for at pipettene kan godkjennes eller underskjennes på feil grunnlag. | 2 | 0 | 0
6 | Pipettenes bidrag til analysenes variasjon (CV%) er såpass stor at den totale måleusikkerheten blir for stor for enkelte analyser. |  | 2 |  |  |  | Liten sannsynliget. Våre krav til total måleusikkerhet settes i henhold til en klinisk vurdering. Kravene bør være slik at feil (innenfor kravet) ved pipettering ikke gir vesentlig bidrag til måleusikkerhet og dermed for stor usikkerhet i prøvesvaret. De aktuelle hormon analyser har typisk variasjonskoeffisient i området 5-15%. Disse variasjonskoeffisientene er satt på basis av metodens validering. I disse valideringene er samme pipetter benyttet, det vil si at analysens usikkerhet inkluderer usikkerheten i pipetteringen. Våre generelle minstekrav til pipetters måleusikkerhet er gjengitt ut i fra bruksområde i tabell i prosedyre PS 13 kontroll av pipetter, Hlab (ID30602). Disse kravene er satt slik at pipettenes bidrag til den totale måleusikkerheten i våre analyser skal utgjøre et lite/uvesentlig bidrag. |  | 2 |  |  |  | Liten konsekvens. Dersom pipettekravene er satt for vidt, kan det medføre at måleusikkerheten ved prøveresultatene blir større enn det som er ansett faglig akseptabelt for klinisk bruk, jfr diskusjonen under Bakgrunn/årsak. I et slikt tilfelle vil man blant annet konrollere pipettene som er brukt i analysen for å sjekke om pipettenens bidrag er vesentlig. | 4 | 0 | 0
7 | Fare for at pipetter som ikke er kontrollert brukes. Feil ved tillaging av kalibrato/standard/kontroll eller ved pipettering av kalibrator, standard, kontroller og prøver. | 1 |  |  |  |  | Meget liten sannsynlighet. Alle pipetter som brukes skal være kontrollert og merket. Det er kun disse pipettene som skal brukes i analyseenhetene. Pipetter som er kontrollert og godkjent skal merkes med "mnd/år" for neste kontroll, samt initialer til den som har utført kontrollen. På den måten kan brukere til enhver tid vite at pipette er kvalitetsikret. |  | 2 |  |  |  | Liten konsekvens. Feil ved tillaging av kalibrator/standard/kontroll skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller og godkjenning av kalibrator. Feil ved pipettering skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller. | 2 | 0 | 0
8 | Ved tillaging av kalibratorer/ standarder/ kontroller og pippetering av kalibrator/standard/kontroller/prøver kan feilprosenten fra pipetten gi stort utslag på det endelige prøvesvarets riktighet. | 1 |  |  |  |  | Meget liten sannsynlighet. I prosedyre PS 13 kontroll av pipetter, Hlab (ID30602) defineres pipetter som skal brukes til tillaging av kalibrator/standard/ kontroller samt pipettering/fordeling av disse og pipettering av prøver som "A-pipette" med strenge nok krav til disse. Kravene til "A-pipetter" er satt slik at feil ved pipettering ikke gir vesentlig utslag på det endelige prøvesvarets usikkerhet. Disse pipetteringer krever god riktighet og høy presisjon. |  | 2 |  |  |  | Liten konsekvens. Feil ved tillaging av kalibrator/standard/kontroll skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller og godkjenning av kalibrator. Feil ved pipettering skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller. | 2 | 0 | 0
10 | Det testes kun repeterbarhet, ikke reproduserbarhet ved intern pipettekontroll. Dette samsvarer ikke med hvordan pipetten brukes ved analyseoppsett og dermed fare for falsk for lav impresisjon. | 1 |  |  |  |  | Meget liten sannsynlighet. Erfaring viser at det å skru på pipetten mellom hver pipettering og bytte av operatør har liten eller ingen innvirkning på resultatet. Interne kvalitetskontroller er inkludert i alle serier. Laboratoriet har prosedyrer (PS 08 og PS 38) på hvordan interne kvalitetskontroller som ikke oppfyller krav håndteres ved blant annet å sjekke pipetter. Så lenge interne kvalitetskontroller oppfyller kravene blir dette vurdert som et mål på at hele analysen (inklusive pipetteringstrinn) fungerer tilfredsstillende. Analysesvaret og dets medisinske betydning er dermed sikret. Kalibrering/kontroll utført eksternt er også en test av repeterbarhet. Akkreditert kalibrering ved VWR utfører ikke reproduserbarhet. Erfaring fra LC-MS/MS: test av reproduserbarhet blir like god som repeterbarhet (utført 2023). |  | 2 |  |  |  | Konsekvensen av at det testes repeterbarhet og ikke reproduserbarhet kan være falsk for lav impresisjon av pipetten. Er reel impresisjon større vil dette føre til større total analytisk variasjon enn det som er ansett faglig akseptabelt for klinisk bruk, jfr diskusjonen under Bakgrunn/årsak. Konsekvensen for dette er lav. Feil ved pipettering skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller. | 2 | 0 | 0
11 | Det korrigeres ikke for temperatur eller luftfuktighet. Dette kan gi bias ved kontroll av pipetten. | 1 |  |  |  |  | Meget liten sannsynlighet. Erfaring gjennom mange år viser at justering for vanntemperatur ved kontrolltidspunktet har lite å si. Interne kvalitetskontroller er inkludert i alle serier. Laboratoriet har prosedyrer (PS 08 og PS 38) på hvordan interne kvalitetskontroller som ikke oppfyller krav håndteres ved blant annet å sjekke pipetter. Så lenge interne kvalitetskontroller oppfyller kravene blir dette vurdert som et mål på at hele analysen (inklusive pipetteringstrinn) fungerer tilfredsstillende. Det stilles spørsmål ved hvor stor betydning temperaturkontroll ved kontrolltidspunkt har på analysesvaret og dets medisinske betydning. |  | 2 |  |  |  | Konsekvensen er lav. Pipettens bias kan bli bedre når det korrigeres for temperatur og fuktighet, noe som kan føre til at en pipette godkjennes på feil grunnlag. Enkelte brukere har opplevd dette. Den reelle bias til en pipette kan være større og pipetten godkjennes på feil grunnlag. Feil ved tillaging av kalibrator/standard/kontroll skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller og godkjenning av kalibrator. Feil ved pipettering skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller. | 2 | 0 | 0
12 | Pipetten kontrolleres ved feil volum ved ekstern kalibrering. Kontroll utført eksternt viser feil for lav impresisjon og bias ifht hva det ville gjort ved pipettens reelle bruksvolum. Pipetten godkjennes på feil grunnlag. |  |  | 3 |  |  | Moderat sannsynlighet. På nye (digitale) multipipetter anbefaler produsenten et høyere kontrollvolum for kalibrering enn bruksvolumet på laboratoriet. Hormonlaboratoriet velger å kontrollere pipettene ved bruksvolumet. Et eksempel: for Combitip 2,5 ml anbefaler produsenten å kontrollere med et volum på 250 µl. Volumet er ikke hensiktsmessig i bruk på laboratoriet og valgt kontrollvolum her kan være 50 µl, et volum som denne spissen brukes med. |  | 2 |  |  |  | Liten konsekvens. Feil ved tillaging av kalibrator/standard/kontroll skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller og godkjenning av kalibrator. Feil ved pipettering skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller. | 0 | 6 | 0
13 | Transport av pipetter fra ekstern kalibrering tilbake til laboratoriet utgjør en risiko for feil behandling/ skader på pipetten. Pipetten har en bias på grunn av dette. |  |  | 3 |  |  | Moderat sannsynlighet. Ingen kontroll på hvordan pipettene behandles underveis (ristes/kastes). Pipetter hentes/leveres med budbilfirma. Erfaringsvis ligger de sammen i en haug i en eske uten beskyttelse rundt de enkelte pipettene. |  | 2 |  |  |  | Liten konsekvens. Feil ved tillaging av kalibrator/standard/kontroll skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller og godkjenning av kalibrator. Feil ved pipettering skal kunne oppdages ved analyse av interne kvalitetskontroller. |  | 6
14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
OBS! Du kan sette flere rader ved å høyreklikke i den grå kolonnen til venstre og velge "Sett inn". Da må du redigere nummerering og beregne risikoverdi. Sett inntilsvarende rader i handlingsplanen (neste ark).
Hva slags risikovurdering? |  |  |  |  | Oppdragsgiver
Omorganisering og/eller større bemanningsendringer |  |  |  |  | Klinikkleder
Ommbygging og/elelr flytting |  |  |  |  | Avdelingsleder
Endring eller innføring av nytt analyseverktøy |  |  |  |  | Seksjonsleder
Endring eller innføring av nytt utstyr |  |  |  |  | Enhetsleder
Endring eller innføring av nye arbeidsrutiner |  |  |  |  | Seksjon for kvalitet og driftstøtte
Endring eller innføring av nytt labdatasystem |  |  |  |  | Annen oppdragsgiver
Diagnostiske prosesser
Annen risikovurdering
Kan skje
Kan føre til
ç Fyll ut feltene her!
Innholdet i feltene føres automatisk over til alle ark
Note on A2: Hva gjøres det en risikovurdering av?
Note on B2: Klikk og velg alternativer fra rullgardinliste.
Note on H2: Hvem er bestiller av risikovurderingen?
Note on A3: Hvilken klinikk, avdeling eller enhet gjelder vurderingen for?
Note on C3: Hvem foretar risikovurderingen? Hvilken gruppe personer?
Note on A4: Se fanen for 3 Handlingsplan
Note on R7: Angi prioritert for hvilken hendelse/ forhold som det er viktigst å sikre.

## 3 Risikokart
Risikokart for de høyest prioriterte risikoområdene før tiltak
Hva: | Annen risikovurdering |  | Oppdragsgiver: | 0
Hvor: | Hormonlaboratoriet- Aker |  | Hvem utfører: | Sandra R. Dahl (Fagansvarlig), Stine Rødmyr (Kvalitetsansvarlig), Finn Erik Aas (Fagansvarlig) | Dato: | 2026-01-29
Ansvarlig for oppfølgning av plan redusere risiko: |  |  |  | 0 | Innen dato: | 0
Sett inn stikkord for de viktigste risikoene i risikokartene for hvert målområde! Ikke skriv stikkord over flere celler. Maksimalt 5 risikoer pr. hovedrute.
Konsekvens | Svært alvorlig (5)
Alvorlig (4)
Moderat (3)
| Lav (2) | 1, 2 | 3 | 12
|  | 5 | 6 | 13
7, 8
10, 11
| Ubetydelig (1) | 4
|  | Meget liten (1) | Liten (2) | Moderat (3) | Stor (4) | Svært stor (5)
Sannsynlighet
Kommentarer: Oppsummering fra eksisternde risikovurdering: Laboratoriet har lang erfaring med kontroll av pipetter én gang i året. Sannsynligheten for at en ekstra pipettekontroll per år, eller en ekstern kalibrering i tillegg, vil påvirke kvaliteten er minimal, og det vurderes derfor ikke som nødvendig å innføre halvårlige kontroller eller ekstern kalibrering. Justering for temperatur vurderes til å ha minimal innvirkning på kontroll av pipetten. Erfaring tilsier også at pipettens reproduserbarhet ikke skiller seg nevneverdig fra pipettens repeterbarhet derfor vurderes test av reproduserbarhet som ikke nødvendig. Dersom en pipette ikke er god nok gjenspeiles det i de interne kvalitetskontrollene som er et mål for analysens totale ytelse.

## 4 Handlingsplan
Handlingsplan for risikoreduserende tiltak
Hva: | Annen risikovurdering | Oppdragsgiver: |  |  |  | 0 |  |  |  | Dato: | 2026-01-29 | Vil tiltaket gi tilstrekkelig redusert risiko? Hvis ikke må du finne et bedre tiltak.
Hvor: | Hormonlaboratoriet- Aker | Hvem utfører: |  |  |  | Sandra R. Dahl (Fagansvarlig), Stine Rødmyr (Kvalitetsansvarlig), Finn Erik Aas (Fagansvarlig)
Ansvarlig for oppfølgning av plan redusere risiko: | [5 empty] | 0 |  |  |  | Innen dato: | 0
|  | Risikoverdi | 0 | 0 |  | Tiltak (vær mest mulig konkret) Har leder ikke myndighet eller mulighet for å gjennomføre tiltak, er tiltaket å informere rett ansvarsperson om risikoen. |  |  | Ansvarlig person |  |  | Sannsynlighet |  |  |  |  | Konsekvens |  |  |  |  | Risikoverdi
| Hendelse og forhold med risiko | Akseptabel | På grensen | Uakseptabel | Prioritet |  | Sannsynlighet | Konsekvens |  | Mulig kostnad ca. kr: | Frist (dato) | Meget liten | Liten | Modelrat | Stpr | Svært stor | Ubetydelig | Lav | Moderat | Alvorlig | Svært alvorlig | Akseptabel | På grensen | Uakseptabel | Ny prioritet | Kommentar
| (Fylles automatisk) | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pipette-kontroll utføres 1 gang i året. Pipettene oppfyller ofte ikke godkjenningskravene og dette oppdages for sent. | 2 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | [15 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Justerbare pipetter kontrolleres ved 1 innstilling og 10 innveiinger (unntak er pipetter som brukes for tillaging av kalibrator i in-house metoder, disse skal kontrolleres på minst 2 volum). Flerkanalspipetter kontrolleres ved minst ett bruksvolum og på alle spissene. Fare for at: 1) feil ved andre volum ikke oppdages 2) pipetten ikke godkjennes på grunnnlag av kontrollen Pkt 1) påvirker analyseresultat (A-pipette) | 2 | 0 | 0 | 0 | Oppdatere PS 13 |  |  | SD/FEA | [12 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Multipipetter kontrolleres ved ett volum per spiss, 10 innveiinger per spiss. Fare for at 1) feil ved andre volum ikke oppdages 2) feil oppstår etter > 10 pipetteringer 3) pipetten ikke godkjennes på grunnnlag av kontrollen Pkt 1 og 2) påvirker analysresultat (A-pipette) | 4 | 0 | 0 | 0 | Oppdatere PS 13 |  |  | SD/FEA | [12 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 8 og 12 kanalers pipetter sendes til kalibrering fordi det er problematisk å håndtere disse i vekt. Fare for at det ikke er tilstrekkelig å sende disse inn til kontroll/kalibrering annen hvert år. | 1 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | [15 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Feil beregning av impresisjon og riktighet. Fare for feil utregning og godkjenning/underkjenning av pipette på feil grunnlag. | 2 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | [15 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Pipettenes bidrag til analysenes variasjon (CV%) er såpass stor at den totale måleusikkerheten blir for stor for enkelte analyser. | 4 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | [15 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Fare for at pipetter som ikke er kontrollert brukes. Feil ved tillaging av kalibrato/standard/kontroll eller ved pipettering av kalibrator, standard, kontroller og prøver. | 2 | 0 | 0 | 0 | Oppdatere PS 13 |  |  | SD/FEA | [12 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Ved tillaging av kalibratorer/ standarder/ kontroller og pippetering av kalibrator/standard/kontroller/prøver kan feilprosenten fra pipetten gi stort utslag på det endelige prøvesvarets riktighet. | 2 |  |  |  | Oppdatere PS 13 |  |  | SD/FEA | [12 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Det testes kun repeterbarhet, ikke reproduserbarhet ved intern pipettekontroll. Dette samsvarer ikke med hvordan pipetten brukes ved analyseoppsett og dermed fare for falsk for lav impresisjon. | 2 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | [15 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Det korrigeres ikke for temperatur eller luftfuktighet. Dette kan gi bias ved kontroll av pipetten. | 2 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | [15 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Pipetten kontrolleres ved feil volum ved ekstern kalibrering. Kontroll utført eksternt viser feil for lav impresisjon og bias ifht hva det ville gjort ved pipettens reelle bruksvolum. Pipetten godkjennes på feil grunnlag. | 0 | 6 | 0 | 0 | Intern kontroll av pipetter |  |  | alle | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 1; 1
13 | Transport av pipetter fra ekstern kalibrering tilbake til laboratoriet utgjør en risiko for feil behandling/ skader på pipetten. Pipetten har en bias på grunn av dette. | 0 | 6 | 0 | 0 | Intern kontroll av pipetter |  |  | alle | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 1; 1
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intern kontroll av pipetter |  |  | alle | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 1; 1
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Hvis du har satt inn nye rader i risikoanalysen (forrige ark), må du sette inn tilsvarende rader her. Før over nødvendig informasjon fra disse radene.
Kan skje
Kan føre til
Reduserer
(sett kryss)

## 5 Effektvurdering
Effektvurdering av fastsatte risikoreduserende tiltak | [6 empty] | NB! Fylles ut etter at tiltakene i handlingsplanen er gjennomført - rett før neste risikovurdering. | [18 empty] | Ja | 0 | Stor effekt | 0 | 4 | 0 | 0
Hva: | Annen risikovurdering | Oppdragsgiver: |  |  |  | 0 |  | Dato: | 2026-01-29 | Hvem har fulgt opp og påsett at tiltak er gjennomført innen fastsatt frist? |  | Vurdering av sannsynlighet og redusert konsekvens etter iverksatte tiltak | [13 empty] | Delvis | 0 | Moderat effekt | 0 | 3 | 0
Hvor: | Hormonlaboratoriet- Aker | Hvem utfører: |  |  |  | Sandra R. Dahl (Fagansvarlig), Stine Rødmyr (Kvalitetsansvarlig), Finn Erik Aas (Fagansvarlig)
Ansvarlig for oppfølgning av plan redusere risiko: | [5 empty] | 0 |  | Innen dato: | 0 | [18 empty] | Liten effekt | 0 | 1 | 0
|  | Risikoverdi | 0 | 0 | [5 empty] | Velg fra liste! |  | Sannsynlighet |  |  |  |  | Konsekvens |  |  |  |  | Risikoverdi | [5 empty] | Ingen effekt | 0 | 0 | 0
| Hendelse og forhold med risiko | Akseptabel | På grensen | Uakseptabel | Prioritet | Tiltak fastsatt ved forrige risikovurdering | Ansvar | Mulig kostnad ca. kr: | Frist | Er tiltaket gjennom-ført? | Vurdering av effekt | Meget liten | Liten | Modelrat | Stpr | Svært stor | Ubetydelig | Lav | Moderat | Alvorlig | Svært alvorlig | Akseptabel | På grensen | Uakseptabel | Forklaring på manglende effekt |  |  | Antall tiltak: | 0 | Sum vekting: | 0 | #DIV/0!
| (Fylles automatisk) | 0 | 0 | 0 | 0 | (Fylles automatisk) |  |  |  | Velg fra liste! | Velg fra liste! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pipette-kontroll utføres 1 gang i året. Pipettene oppfyller ofte ikke godkjenningskravene og dette oppdages for sent. | 2 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Justerbare pipetter kontrolleres ved 1 innstilling og 10 innveiinger (unntak er pipetter som brukes for tillaging av kalibrator i in-house metoder, disse skal kontrolleres på minst 2 volum). Flerkanalspipetter kontrolleres ved minst ett bruksvolum og på alle spissene. Fare for at: 1) feil ved andre volum ikke oppdages 2) pipetten ikke godkjennes på grunnnlag av kontrollen Pkt 1) påvirker analyseresultat (A-pipette) | 2 | 0 | 0 | 0 | Oppdatere PS 13 | SD/FEA | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Multipipetter kontrolleres ved ett volum per spiss, 10 innveiinger per spiss. Fare for at 1) feil ved andre volum ikke oppdages 2) feil oppstår etter > 10 pipetteringer 3) pipetten ikke godkjennes på grunnnlag av kontrollen Pkt 1 og 2) påvirker analysresultat (A-pipette) | 4 | 0 | 0 | 0 | Oppdatere PS 13 | SD/FEA | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 8 og 12 kanalers pipetter sendes til kalibrering fordi det er problematisk å håndtere disse i vekt. Fare for at det ikke er tilstrekkelig å sende disse inn til kontroll/kalibrering annen hvert år. | 2 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Feil beregning av impresisjon og riktighet. Fare for feil utregning og godkjenning/underkjenning av pipette på feil grunnlag. | 4 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Pipettenes bidrag til analysenes variasjon (CV%) er såpass stor at den totale måleusikkerheten blir for stor for enkelte analyser. | 2 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Fare for at pipetter som ikke er kontrollert brukes. Feil ved tillaging av kalibrato/standard/kontroll eller ved pipettering av kalibrator, standard, kontroller og prøver. | 2 | 0 | 0 | 0 | Oppdatere PS 13 | SD/FEA | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Ved tillaging av kalibratorer/ standarder/ kontroller og pippetering av kalibrator/standard/kontroller/prøver kan feilprosenten fra pipetten gi stort utslag på det endelige prøvesvarets riktighet. | 2 |  |  |  | Oppdatere PS 13 | SD/FEA | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Det testes kun repeterbarhet, ikke reproduserbarhet ved intern pipettekontroll. Dette samsvarer ikke med hvordan pipetten brukes ved analyseoppsett og dermed fare for falsk for lav impresisjon. | 2 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Det korrigeres ikke for temperatur eller luftfuktighet. Dette kan gi bias ved kontroll av pipetten. | 2 | 0 | 0 | 0 | Tiltak ikke nødvendig | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Pipetten kontrolleres ved feil volum ved ekstern kalibrering. Kontroll utført eksternt viser feil for lav impresisjon og bias ifht hva det ville gjort ved pipettens reelle bruksvolum. Pipetten godkjennes på feil grunnlag. | 0 | 6 | 0 | 0 | Intern kontroll av pipetter | alle | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Transport av pipetter fra ekstern kalibrering tilbake til laboratoriet utgjør en risiko for feil behandling/ skader på pipetten. Pipetten har en bias på grunn av dette. | 0 | 6 | 0 | 0 | Intern kontroll av pipetter | alle | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intern kontroll av pipetter | alle | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Hvis du har satt inn nye rader i risikoanalysen (forrige ark), må du sette inn tilsvarende rader her. Før over nødvendig informasjon fra disse radene.
Kommentar til faktisk effekt:
[11 empty] | Konklusjon - samlet effekt: | [13 empty] | 0%
[11 empty] | Ansvarlig for effektvurdering: | [13 empty] | Dato:
0
Kan skje
Kan føre til
Indikator for samlet effekt:
Kan skje