## Oversikt

| Generelt: | Prøvetaking bakterier, sopp, parasitter: | Prøvetaking virus: |
| --- | --- | --- |
| Åpningstider | Abscess/puss | Autopsimateriale |
| Kontakt avdelingen pr telefon | Ascites/peritonealvæske | Biopsimateriale |
| Generelt om prøvetaking | Autopsimateriale | Blod til HCV PCR |
| Normalflora | Biopsimateriale | Blod til HIV PCR |
| Transportmedier og prøveglass | Blodkultur | Blod til CMV-PCR |
| Oppbevaring av prøver før transport | Bronkialskyllevann | Blod til EBV-PCR |
| Pakking og transport av prøver | Drensekret | Bronkialskyllevann |
| Prøvelevering | Ekspektorat | Drensekret |
| Analyser utenom ordinær åpningstid | Fæces (patogene tarmbakterier) | Fæces |
| Hurtigtester | Fæces (Cl. difficile toksin) | Galle |
| Måling av antibiotikakonsentrasjoner i serum | Fæces (Cl. difficile dyrkning) | Halsprøve med pensel |
| Mykobakteriediagnostikk | Fæces (parasittundersøkelse) |  |
| Påvisning av TB-immunitet: Quantiferon | Galle | Konjunktivalsekret |
| Indikasjonsliste for mikrobiologiske undersøkelser | Halsprøve | Nasofarynxaspirat |
| Påvisning av spesifikke mikroorganismer | Hud/hår/negl (dermatofytter) | Pericardvæske |
| Nukleinsyrebaserte metoder | Konjunktivalsekret | Pleuravæske |
| Måleusikkerhet | Leddvæske | Spinalvæske |
| Henvisningslaboratorier | Nasofarynxprøve | Sårsekret (hud/slimhinner) |
| Akkrediterte metoder | Neseprøve (MRSA) | Urin |
|  | Pericardvæske | Vesikkelinnhold |
|  | Perineumprøve (MRSA) |  |
|  | Pleuravæske |  |
|  | Sinussekret |  |
|  | Spinalvæske |  |
|  | Sårsekret |  |
|  | Tubesekret |  |
|  | Urethraprøve |  |
|  | Urin |  |
|  | Vagina/cervixprøve |  |
|  | Øreprøver |  |

Laboratoriehåndbok for Mikrobiologisk avdeling - Rikshospitalet

# Avsnitt B2, 3. etg.

## Innholdsfortegnelse

Oversikt	1

Innholdsfortegnelse	2

Åpningstider	2

Telefonnummer	3

Prøvetaking og transport av prøver	3

Rekvirering av undersøkelser	3

Generelt om prøvetaking	3

Valg av representativt prøvemateriale	4

Normalflora	4

Gjennomgang av prøver ved prøvemottak	4

Transportmedier/prøveglass	4

Oppbevaring av prøver før transport	5

Pakking og transport	5

Prøvelevering	5

Analyser utenfor ordinær åpningstid	5

Prøvetakingsveiledning - prøver til påvisning av bakterier, C. trachomatis, mykobakterier, parasitter og sopp	7

Prøvetakingsveiledning - prøver til påvisning av virus	12

Serum/plasmakonsentrasjonsbestemmelse av antibiotika	14

Anbefalte serum/plasmakonsentrasjoner av antibiotika	14

Mykobakterie-diagnostikk	15

Dyrkning av mykobakterier	15

Påvisning av spesifikk T-celleimmunitet mot M.tuberculosis i blod -Tb- IGRA test (QuantiFeron-TB Gold).	16

Indikasjonsliste	17

Påvisning av spesifikke mikroorganismer	33

Nukleinsyrebasert diagnostikk	36

Måleusikkerhet for kvantitative infeksjonsimmunolgiske analyser	39

Kvantitative PCR-analyser	40

Henvisningslaboratorier	41

Akkrediterte metoder	42

Avdeling for Mikrobiologi - Rikshospitalet foretar undersøkelser av bakteriologiske, virologiske og mykologiske prøver og er et akkreditert laboratorium i henhold til den internasjonale standarden ISO 15189.

Informasjon om nye analyser og endringer i analyserepertoar legges ut som oppdateringer av Laboratoriehåndbokene på avdelingens side på www.oslo-universitetssykehus.no.

Ved mottak av prøver vil laboratoriets personell vurdere hvorvidt det skal rekvireres ytterligere undersøkelser, eller om rekvirerte undersøkelser ikke er aktuelle å utføre. Vurdering skjer ut fra kliniske opplysninger og prøvematerialets beskaffenhet. Dersom rekvirerte undersøkelser ikke blir utført, vil dette bli begrunnet i svarrapporten. Etter-rekvirering av analyser på allerede innsendte prøver kan avtales telefonisk.

## Åpningstider

# Mandag-fredag:	kl. 0800-1530

Lørdag:	kl. 0800-1530

Søn-/helligdager:

Bakt. Lab.	kl. 0900-1230

Viruslab.	stengt

## Telefonnummer

23071125	(bioingeniør, bakt.lab.)

23071124	(lege, bakt.lab.)

23071099	(prøvesvar/bioingeniør, viruslab.)

23071101	(lege, viruslab.)

23071100	(ekspedisjonen)

23071131/2	(substratseksjonen)

# Calling til vakthavende mikrobiolog: 26674 i laboratoriets åpningstid.

Vakthavende lege tar hånd om ø.hj.-henvendelser fra rekvirerende leger utenom åpningstid.

Utenom åpningstid nås vakthavende lege (hjemmevakt) på mobilnr. 95782477 eller via sentralbordet, tlf. 23070000.

## Prøvetaking og transport av prøver

### Rekvirering av undersøkelser

Kun leger kan rekvirere analyser. Prøver skal være merket med pasientens fødselsdato og personnummer, for- og etternavn, prøvetakingsdato og prøvemateriale.

For Rikshospitalets rekvirenter benyttes rekvisisjoner fra Mikrobiologisk avdeling RH (henholdsvis for bakterie-, sopp- og parasittanalyser og for virusanalyser og infeksjonsimmunologiske analyser). Rekvisisjonen skal inneholde følgende: Pasientens fødselsdato og personnummer, pasientens for- og etternavn, rekvirentkode/navn, prøvetakingsdato, prøvemateriale og ønskede undersøkelser. Klokkeslett for prøvetaking må angis for blodkulturer og serumprøver, og bør også for øvrig være angitt.

Ved alle typer analyser er kliniske opplysninger/problemstilling svært viktig (lege ved Avdelingen vil kunne rekvirere flere/andre analyser i henhold til remisseopplysninger). Telefonnummer og avdeling/post for svar må alltid oppgis.

# Ø.hj.-undersøkelser utenom åpningstiden avtales direkte med vakthavende lege.

# Malariaundersøkelse er en Ø.hj.-undersøkelse og ved rekvirering må det tas kontakt med vakthavende lege direkte, hele døgnet.

### Generelt om prøvetaking

Riktig valg av prøvemateriale samt korrekt prøvetaking og transport er viktige forutsetninger for å oppnå et riktig resultat.

En forutsetning for at laboratorieresultatene skal kunne bidra til å stille en korrekt diagnose og initiere adekvat behandling er at de som utfører prøvetakingen forstår laboratoriets behov for kliniske opplysninger og utfører prøvetaking og forsendelse av prøven på riktig måte.

Prøver til mikrobiologiske undersøkelser inneholder ofte levende mikroorganismer, noe som krever rask og profesjonell prøvebehandling. På bakgrunn av dette er det viktig å være oppmerksom på følgende:

- Ta prøven fra riktig anatomisk lokalisasjon

- Ta prøven med riktig teknikk og utstyr

- Benytt korrekt transportmedium for å sikre overlevelse av det man ønsker å påvise og for å hindre lekkasje av prøvemateriale

- Send prøven så raskt som mulig til laboratoriet. Hvis forsendelsen tar tid må prøven oppbevares på en slik måte og ved en slik temperatur at overlevelse av mistenkte mikroorganismer sikres

### Valg av representativt prøvemateriale

Det å velge representativt prøvemateriale kan i utgangspunktet virke enkelt. Imidlertid får avdelingen daglig inn prøver som ikke er tatt hensiktsmessig. Analyseresultater fra slike prøver kan ofte være misvisende og føre til feilaktig diagnostikk og behandling. Avdelingen har rutiner for å vurdere alle tilsendte prøver med gjennomgang av kliniske opplysninger og hvorvidt prøvematerialet er representativt.

### Normalflora

Ved prøvetaking som omfatter hud og slimhinner vil normalflora (bakterier og sopp) i større eller mindre grad komplisere tolkningen av prøvefunnene. Laboratoriet vil i disse tilfellene lete spesifikt etter mikroorganismer som er sykdomsfremkallende. Hos immunsupprimerte pasienter kan tolkningen av mikrobiologiske funn være spesielt krevende.

I alle tilfelle er viktig at prøver blir tatt på en slik måte at kontaminering med normalflora minimaliseres.

### Gjennomgang av prøver ved prøvemottak

Laboratoriet har retningslinjer for gjennomgang av prøver som ankommer laboratoriet. Der det er fare for at feilaktig prøvetaking og/eller transport kan føre til misvisende resultater, blir prøven enten avvist eller den blir besvart med et forbehold om gyldigheten av analysesvaret.

### Transportmedier/prøveglass

- Prøveglass til ekspektorater, biopsier, urin, avføring.

- Prøveglass med borsyre til urinprøver.

- Transportmedium for bakterier. Transportmediet fra Copan inneholder kull. Pensler med stiv pinne (svart kork) eller bøyelig pinne (oransje kork). Anaerobe bakterier vil også overleve på dette mediet (se også oversikt om anaerobe infeksjoner). Mediet oppbevares ved romtemperatur.

- Transportmedium for påvisning av tarmpatogene bakterier. Modifisert Cary Blair transportmedium (Copan fecalSwab) inneholder prøvetakingspensel og rør med grønn kork. Mediet oppbevares ved romtemperatur. 
Sensitiviteten på dyrkning av fæces som ikke er lagret på transportmedium, er ikke tilfredsstillende når det har gått mer enn 4 timer fra prøvetakingstidspunkt til utsæd i laboratoriet og transportmedium skal derfor alltid brukes. 
Hvis man også ønsker undersøkelse mtp. parasitter (til mikroskopi og/eller Cryptosporidium- eller Giardia-antigenundersøkelse), Clostridium difficile (toxinpåvisning og/eller dyrkning) eller virus, sendes prøvematerialet i eget prøveglass uten tilsetning som tidligere.

- Spesialmedium for klamydiaprøver. Oppbevares ved romtemperatur.

Transportmedier og prøveglass som angitt over fås ved henvendelse til Substratenheten (tlf. (230)71131).

- Transportmedium til MRSA-prøver fås ved henvendelse til Ekspedisjonen (tel: 71100) eller Viruslaboratoriet (tel: 71099). Det anvendes Copan e-swab medium. Oppbevares i romtemperatur.

- Virustransportmedium til antigen- og PCR-undersøkelser fås ved henvendelse til Ekspedisjonen (tel: 71100) eller Viruslaboratoriet (tel: 71099). Det anvendes Copan UTM virustransportmedium. Oppbevares i romtemperatur.

- Blodkulturflasker skaffer Avdeling for medisinsk biokjemi eller de kliniske avdelinger selv. Oppbevares ved romtemperatur.

### Oppbevaring av prøver før transport

- Alle prøver til bakteriologisk undersøkelse med unntak av blodkulturflasker og spinalvæsker oppbevares i kjøleskap før transport.

- Spinalvæsker til bakteriologisk undersøkelse oppbevares ved romtemperatur.

- Blodkulturflasker sendes snarest mulig til laboratoriet for inkubering i eget varmeskap, se nedenfor. Blodkulturer som forsinkes må forbli i romtemperatur og ikke settes i kjøleskap/varmeskap!

- Alle prøver til virusundersøkelse oppbevares i kjøleskap.

### Pakking og transport

Alle prøver som sendes i posten skal pakkes etter retningslinjer som gjelder for transport av biologisk materiale, se

- Veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. ISBN 978-82-7768-200-6.

- Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale. Praktisk veileder. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. ISBN 978-82-7768-121-4.

I henhold til retningslinjene skal ferdige prøver (i innerbeholder) plasseres i ytterbeholder (transportcontainer) før prøven legges i konvolutten. Copan transportmedium kan sendes uten ytterbeholder.

Postadresse:

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Avdeling for mikrobiologi,

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo

### Prøvelevering

Prøver leveres på felles prøvemottak ved Avdeling for medisinsk biokjemi i B-bygget, 2.etg., rom B2.2001 A/B.

# OBS Prøver som ankommer felles prøvemottak i 2.etg senere en time før laboratoriets stengetid blir liggende til neste dag!

# CITO prøver:

# Rekvirenten bør kontakte avdelingen for å melde om citoprøver. Dette er spesielt viktig etter kl 14.00 og i helgene. På hverdager før 15.30 telefon 71125/4 eller calling til vakthavende mikrobiolog 26674.

## Analyser utenfor ordinær åpningstid

Følgende analyser kan utføres utenfor ordinær åpningstid ved Mikrobiologisk avdeling RH. Ved rekvirering må rekvirerende lege ta direkte kontakt med vakthavende lege, hele døgnet.

- Anleggelse av kultur for dyrkning av bakterier fra spinalvæske, dype abscesser, sterile hulrom eller andre alvorlige infeksjonsprosesser der det er spesielt viktig å sikre rask dyrkning av prøvematerialet

- Mikroskopi m/vurdering av preparat fra spinalvæske, dype abscesser, sterile hulrom eller andre alvorlige infeksjonsprosesser

- Serologi på organdonor - undersøkelse mht. hepatitt Bs-antigen, anti-HBc, anti-HBs HIV-ag/as, anti-HCV og anti-CMV IgG

- Malariaundersøkelse: Det understrekes at dette er en Ø.hj.-undersøkelse og ved rekvirering må det tas kontakt med vakthavende lege direkte, hele døgnet. Aktuelle undersøkelser er mikroskopi av tykk og tynn dråpe samt malaria-antigen (hurtigtest).

- Hurtigtester etter spesiell avtale:

| Test | Prøvemateriale |
| --- | --- |
| Kryptokokk-antigen | Serum, spinalvæske, urin, BAL |
| Legionella-antigen | Urin |
| Malaria-antigen | EDTA-blod |
| Mononukleose hurtigtest | Fullblod (m/antikoagulans), serum, plasma |
| Pneumokokk-antigen | Urin, spinalvæske |
| Influensa PCR (GeneXpert hurtigtest) | Nasopharynxprøve, BAL |
| MRSA (GeneXpert hurtigtest) | Sekret fra nese, hals, perineum, sår mv. Utføres i hovedsak på dagtid alle dager (inkl lør-, søn- og helligdager). |

# For råd om indikasjon for undersøkelser, prøvetaking, forsendelse med mer, se Laboratoriehåndbok for OUS Rikshospitalet som er tilgjengelig på intranett:

# Via Start; Felles, mikrobiologi- Laboratoriehåndbok – Mikrobiologisk avd.

# eller:

# Via OUS Virksomhetsportal under Organisasjon-Klinikk for diagnostikk og intervensjon-Avdeling for mikrobiologi-Laboratoriehåndbok for Mikrobiologisk avdeling OUS Rikshospitalet.

# Laboratoriehåndboken er også tilgjengelig via internett (www.oslo-universitetssykehus.no) under Fagfolk-Laboratorietjenester-Laboratoriehåndbøker-Mikrobiologi, Rikshospitalet.

## Prøvetakingsveiledning - prøver til påvisning av bakterier, C. trachomatis, mykobakterier, parasitter og sopp

| Materiale | Kommentarer |
| --- | --- |
| Abscess/puss | Puss fra abscesser skaffes helst ved aspirasjon med sprøyte etter desinfeksjon av huden. Luft i sprøyten fjernes for å sikre materiale til både aerob og anaerob dyrkning. Sprøyten lukkes forsvarlig med propp. Rask forsendelse til laboratoriet er viktig. Eventuelt kan en i tillegg ta puss på pensel og forsende dette i transportmedium. |
| Ascites/peritoneal-væske | 1-3 ml uten tilsetning. |
| Autopsimateriale | Vevsbiter tatt med sterilt utstyr sendes i steril beholder. |
| Biopsimateriale | Som autopsimateriale. |
| Blodkultur | Påvisning av bakterier og sopp i blod gjøres ved hjelp av et eget blodkultursystem. Én blodkulturflaske trekker ca. 8 mL blod, minste anbefalte blodvolum pr. flaske er 3 mL. Pasientens hud desinfiseres med klorhexidinsprit, likeså toppen av blodkulturflaskene. Desinfeksjonsmiddel skal tørke før prøvetaking utføres. Ved anleggelse av blodkultur bør det brukes én flaske for aerob og én flaske for anaerob dyrkning. Ved mistanke om soppinfeksjon benyttes spesialflaske for sopp. Dette må rekvireres særskilt. En aerob flaske + en anaerob flaske + evt. soppflaske tatt i samme stikk utgjør ett blodkultursett. Blodkultur bør om mulig tas ved frostanfall/febertopper. Det bør rutinemessig anlegges 2 sett, disse kan tas samtidig, men i ulike stikk. Dersom pasienten har dårlige blodårer slik at to venepunksjoner er vanskelig, tappes begge blodkultursett fra samme punksjon. Ved mistanke om endokarditt anbefales 3 sett initialt (to sett fra ulike innstikk tatt på samme tid, det siste settet 1-2 timer senere), eventuelt to nye sett neste dag. |
| Blodkultur forts. | Prøvetaking hos barn: >6år: som hos voksne, om det lar seg gjøre prøveteknisk. <6 år: For aerob og anaerob bakteriologisk dyrkning brukes pediatrisk flaske pluss en anaerob flaske. Anaerob flaske fylles med 2-7 ml blod. Der det er mulig gjøres dette 2 ganger med forskjellig innstikk. Dersom soppundersøkelse er rekvirert bør det i tillegg tas en soppflaske, eventuelt istedenfor anaerob flaske. Fullbårne nyfødte og spedbarn: For aerob dyrkning og soppdyrkning tas 1 pediatrisk flaske. Ideelt sett gjøres dette to ganger med forskjellig innstikk. Dersom anaerob undersøkelse er rekvirert brukes i tillegg anaerob flaske som fylles med inntil 3 ml blod. Premature: For aerob dyrkning og soppdyrkning tas 1 pediatrisk flaske med (0,5)-1ml blod eventuelt mer. Dersom anaerob undersøkelse er rekvirert brukes i tillegg anaerob flaske som fylles med inntil 3 ml blod. Oppgi om det er lavt blodvolum på remissen. Ved mistanke om mykobakteriemi, benyttes egne mykobakterieflasker. Overvåkning av kulturene foregår automatisk i et eget varmeskap på laboratoriet. Det er derfor viktig at prøvene straks etter prøvetaking transporteres til laboratoriet og før forsendelse oppbevares ved romtemperatur. Utenom åpningstid vil portørtjenesten ta hånd om plasseringen av flaskene. |
| Bronkialskyllevann | Minst 2 mL uten tilsetning i steril beholder. |
| Drensekret | Kan tas ved aspirasjon med sprøyte. Luft i sprøyten fjernes for å sikre materiale til både aerob og anaerob dyrkning. Sprøyten lukkes forsvarlig med propp. Kan alternativt tas med pensel som plasseres i transportmedium. |
| Ekspektorat | Prøve tas helst om morgenen før pasienten har spist. Pasienten bør skylle først munnen med vann og fjerne evt. løse tenner. Pasienten må instrueres om å hoste kraftig og dypt slik at materiale fra nedre luftveier sikres. Sendes i steril beholder uten tilsetning. Vennligst send egen prøve til dyrkning av mykobakterier. |
| Fæces til us av patogene tarmbakterier | Penselprøve fra fæces i modifisert Cary Blair transportmedium (Copan fecalSwab med grønn kork). Alle prøver oppbevares i kjøleskap før forsendelse. Prøver videresendes til Mikrobiologisk avdeling, Ullevål. |
| Fæces til us av Cl. difficile toksin DNA | - Ca 5 mL feces uten tilsetning. Oppbevares og transporteres ved 2-8 C. Holdbare 5 døgn ved 2-8 C. - Feces i Cary-Blair medium: Oppbevares i 2-8 C før transport. Kan sendes i romtemperatur. Holdbarhet max 24 timer ved romtemperatur/max 5 dager ved 2-8 C. |
| Fæces til Cl. difficile dyrkning | Ved funn av Cl. difficile toksin skal det tas penselprøve fra flytende fæces til dyrkning. Forsendes i transportmedium. |
| Fæces til us av parasitter | Cyster: 5-10 g (tilsvarende en stor teskje) overføres til prøvebeholder uten tilsetning. Holdbarhet 24 timer i romtemperatur. Ved lengre tids oppbevaring og transport anvendes EcoFix transportmedium. Trofozoitter: Prøve uten tilsetning må undersøkes innen 30 minutter (”rykende fersk avføring”). Prøver videresendes til Mikrobiologisk avdeling, Ullevål. |
| Galle | Kan tas ved aspirasjon med sprøyte. Luft i sprøyten fjernes for å sikre materiale til både aerob og anaerob dyrkning. Sprøyten lukkes forsvarlig med propp. Kan alternativt tas med pensel som plasseres i transportmedium. |
| Halsprøve | En vattpensel gnis over tonsiller, bakre svelgvegg og eventuelle lesjoner mens tungen holdes nede med spatel. Forsøk å unngå tenner og tannkjøtt. Pensel settes ned i et rør med transportmedium. |
| Hud/hår/negl (dermatofytter) | Hud: Hud skrapes med skarp skje fra randen av lesjonen. Hår: Synlig skadet hår nappes ut. Negl: Fra angrepne negler skrapes eller klippes små biter. |
| Konjunktivalsekret | Materiale tas fra konjunktivalsekken med pensel som deretter settes ned i et rør med transportmedium. |
| Leddvæske | Minst 0,25 ml uten tilsetning. |
| Nasofarynxprøve | Til vanlig bakteriologisk undersøkelse tas prøve fra nasofarynx med tynn, bøyelig prøvepinne. Penselen føres gjennom nesekaviteten til den treffer bakre vegg av nasopharynx. Hvis mulig holdes pensel på prøvested i 10-15 sek. for å suge opp materiale. Ved mistanke om kikhoste (PCR-undersøkelse) benyttes prøvetakingssett for virus (Copan pensel i UTM virustransportmedium). |
| Neseprøve til MRSA-undersøkelse | Det benyttes e-swab fra Copan. Det tas prøve fra ytre del av begge nesebor med samme pensel. Ved tørre forhold må penselen fuktes med sterilt vann/saltvann før prøvetaking. Pensel plasseres i transportmedium, skaft brekkes av ved angitt merke og kork settes på. |
| Pericardvæske | Minst 0,25 ml uten tilsetning. |
| Perineumprøve til MRSA-undersøkelse | Det benyttes e-swab fra Copan. Ved tørre forhold må penselen fuktes med sterilt vann/saltvann før prøvetaking. Pensel plasseres i transportmedium, skaft brekkes av ved angitt merke og kork settes på. |
| Pleuravæske | 1-3 ml uten tilsetning. |
| Sinussekret | Tas ved aspirasjon fra sinus eller ved skylling av sinus. Sendes i steril, lufttom beholder (eks sprøyte) for å sikre materiale til både aerob og anaerob dyrkning. |
| Spinalvæske | 1-3 mL uten tilsetning. |
| Sårsekret/pensel fra hud/slimhinner | Det er viktig å angi type sår på rekvisisjonen. Kun dype sår undersøkes med anaerob dyrkning. Sår vaskes med sterilt saltvann og løst debris, skorper mv fjernes forsiktig. Deretter tas det prøve med pensel fra kanten av såret. Penselen settes ned i et rør med virustransportmedium. Til MRSA-undersøkelse anvendes e-swab som beskrevet under neseprøve og perineumprøve. |
| Tubesekret | Sendes i steril beholder uten tilsetning. |
| Urethra | Pensel føres inn i ytre urethra, roteres. Forsendes i transportmedium. Chlamydia trachomatis: Spesielle prøvetakingssett må brukes (”Chlamydia transportmedium m/pensel”, rød pakning for cervix-/ vaginalprøve, blå pakning for uretraprøve, begge merket ”BD ProbeTec ET™”). Analysen utføres på Avd. for mikrobiologi, Ullevål. Prøvetakingssett kan bestilles på Emballasjetjenesten, Ullevål tlf. 22 11 92 98. Penselen føres 2-4 cm inn i urethra og roteres i 3-5 sekunder. Unngå vannlating i minst en time forut for prøvetakingen. Pensel settes ned i rør med transportmedium. Penselen settes helt ned i røret med transportmedium, og skaftet brekkes av mot kanten. Korken settes på slik at penselskaftet fester seg i det lille hullet under korken. Skru godt igjen for å unngå lekkasje. |
| Urin | Spontant latt urin: Rutinemessig tas prøve som midtstrømsurin, helst som morgenurin, eventuelt 2-3 timer etter siste vannlating. Prøvetaking hos kvinner skjer ved at kjønnsleppene holdes fra hverandre og at den første porsjonen urin kastes. Hos menn holdes på samme måte forhuden tilbake før midtstrømsurin samles. Vaskeprøve hos sengeliggende eller inkontinente pasienter. Kateterprøve: Etter desinfeksjon tas det prøve fra særskilt prøvetakingssted på kateteret, evt kan det tas prøve direkte med sprøyte og kanyle gjennom kateterveggen. Det skal ikke tas prøve fra samleposen. Kateterspisser er uegnet som prøvemateriale og vil ikke bli undersøkt. Poseprøve: Hos små barn settes pose på etter vask av området rundt genitalia. Så snart det er kommet urin i posen, tas denne av. Blærepunksjon: Suprapubisk innstikk på full blære med steril teknikk. Oppbevaring og transport av urinprøver: Ved kort transporttid innen sykehuset kan urin oppbevares og forsendes uten tilsetning. Oppbevaring før forsendelse i kjøleskap. Rask transport til laboratoriet er viktig. Urin uten tilsetning er holdbar i romtemperatur i 2 timer, i kjøleskap i 24 timer. Ved lengre transporttid benyttes tilsetning av borsyre. Urin fylles helt opp i borsyreglass. Holdbarhet i romtemperatur er 48 timer. Chlamydia trachomatis: Det tas 15-20 ml førstestråleurin som samles i spesielle prøveglass. Disse kan bestilles ved Emballasjetjenesten, Ullevål tlf. 22 11 92 98. Det bør ha gått minst en 1 time siden siste vannlating. Urin oppbevares i kjøleskap til den sendes. |
| Vagina/cervix | Cervixprøve tas etter innstilling av portio med vaginalspekel og avtørring med tupfer. Pensel føres inn i cervikalkanalen og roteres. Forsendes i transportmedium. Chlamydia trachomatis: Spesielle prøvetakingssett må brukes (”Chlamydia transportmedium m/pensel”, rød pakning for cervix-/ vaginalprøve, blå pakning for uretraprøve, begge merket ”BD ProbeTec ET™”). Analysen utføres på Avd. for mikrobiologi, Ullevål. Prøvetakingssett kan bestilles på Emballasjetjenesten, Ullevål tlf. 22 11 92 98. Tørk slim / sekret vekk fra portio og cervikalåpning. Den tykke vattpenselen kan brukes til dette, og kastes deretter. Penselen føres ca 1 cm inn i cervix og roteres minst 10 sekunder. Den gnis i tillegg mot portio rundt cervicalåpningen, og mot slimhinnen i vestibulum over / rundt urinrørsåpningen. Vaginalsekret kan også tas med. Penselen settes helt ned i røret med transportmedium, og skaftet brekkes av mot kanten. Korken settes på slik at penselskaftet fester seg i det lille hullet under korken. Skru godt igjen for å unngå lekkasje. Prøver fra gravide for undersøkelse på gruppe B streptokokker tas først fra vagina og deretter fra anus (samme pensel kan benyttes). |
| Øreprøver | Ved otitis media tas prøve aller helst etter incisjon av trommehinne og oppsamling av sekret. Alternativt kan prøve tas med tynn pensel gjennom øretrakt uten å berøre veggen i ytre øregang. Ved otitis externa tas prøve fra ytre øregang uten særskilte forholdsregler. |

## Prøvetakingsveiledning - prøver til påvisning av virus

| Materiale | Kommentarer |
| --- | --- |
| Autopsimateriale | Biter tatt med sterilt utstyr sendes i 1-2 ml virustransportmedium1 (i nødsfall sterilt, fysiologisk saltvann) i steril beholder. |
| Biopsimateriale | Som autopsimateriale. |
| Blod til antistoffundersøkelse og påvisning av HBsAg | 10-15 mL fullblod uten tilsetning (helst gul evt. rød kork) eller 1-3 mL serum. |
| Blod til HCV PCR | 10 ml blod på eget K2EDTA-rør med gel (hvit kork/gul ring)). Prøven må sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking og kan oppbevares i kjøleskap opptil 72 timer. Sentrifugering 2100g/3500 rpm i 10 min. Absolutt minste volum er 1,01 ml plasma. Analyseres på Ullevål |
| Blod til HIV PCR | 10 ml blod på eget K2EDTA-rør med gel (hvit kork/gul ring). Prøven må sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking og kan oppbevares i kjøleskap opptil 72 timer. Sentrifugering 2100g/3500 rpm i 10 min. Absolutt minste volum er 1,01 ml plasma. Analyseres på Ullevål |
| Blod til kvantitativ CMV-PCR | Minst 2 mL EDTA-blod (lilla kork) eller 1 ml EDTA-plasma. Helst eget prøveglass |
| Blod til kvantitativ EBV-PCR | Minst 2 mL EDTA-blod (lilla kork). UTEN GEL. Helst eget prøveglass |
| Bronkialskyllevann | Minst 2 mL uten tilsetning. |
| Drenssekret | Dårlig egnet materiale for viruspåvisning. Bør unngås. |
| Fæces | 5-10 g (tilsvarende en stor teskje) overføres med spatel til prøvebeholder uten tilsetning. |
| Galle | Dårlig egnet materiale for viruspåvisning. Bør unngås. |
| Halsprøve med pensel | En pensel1 gnis over tonsiller, ganebuer, bakre svelgvegg og eventuelle lesjoner og settes ned i et rør med virustransportmedium. |
| Halsskyllevann | Godt egnet materiale fra personer som greier å gurgle. Pasienten må gurgle godt med noen ml fysiologisk saltvann som deretter overføres til et rør med virustransportmedium. |
| Konjunktivalsekret | Materiale tas fra konjunktivalsekken med pensel som deretter settes ned i et rør med virustransportmedium. |
| Nasofarynxaspirat | Godt egnet materiale fra små barn. En ernæringssonde (nr. 5-8) kobles til en 20 mL sprøyte. Sonden føres gjennom et nesebor til nasofarynx (4-6 cm) og det aspireres mens sonden trekkes langsomt ut. Samme prosedyre gjentas fra det annet nesebor. Til slutt suges 2 mL virustransportmedium gjennom sonden, og slim med transportmedium sprøytes tilbake til prøveglasset som sendes til laboratoriet. Prøver til luftveisvirus PCR videresendes Ullevål flere ganger daglig. Ved behov for oppbevaring over natt, lagres prøvematerialet i kjøleskap. |
| Pericardvæske | Minst 1 ml uten tilsetning. |
| Pleuravæske | 1-3 ml uten tilsetning. |
| Spinalvæske | 2-3 ml uten tilsetning. |
| Sårsekret/pensel fra hud/slimhinner | Sårbunnen/bunnen av vesikler/pustler gnis kraftig med pensel, slik at cellemateriale følger med. Penselen settes ned i et rør med virustransportmedium. |
| Urin | 1 ml uten tilsetning. |
| Vesikkelinnhold | Innholdet i én eller flere vesikler aspireres i sprøyte, deretter aspireres ca 0,2 ml virustransportmedium og alt sprøytes tilbake i røret med virustransportmedium. Eller: Vesiklene punkteres og innholdet fanges opp på pensel som settes ned i et rør med virustransportmedium. Se for øvrig sårsekret. |

Alle prøver som ikke kan bringes til laboratoriet samme dag, oppbevares i kjøleskap.

1) Det anvendes UTM virustransportmedium og tilhørende pensel fra Copan. Dette fås ved henvendelse til Ekspedisjonen, Avdeling for mikrobiolgi eller Enhet for virologi og infeksjonsimmunolgi. I nødsfall kan sterilt, fysiologisk saltvann og dakronpensel brukes.

## Serum/plasmakonsentrasjonsbestemmelse av antibiotika

Målingene gjøres i heparinplasma med gel.

Analysene utføres ved Avdeling for medisinsk biokjemi og kan derved utføres hele døgnet.

Spørsmål angående analyseresultatene rettes imidlertid til Mikrobiologisk avdeling RH. Ved behov for å drøfte resultater: Ta kontakt med vakthavende lege, Bakteriologisk enhet ved Mikrobiologisk avdeling RH (dagtid hverdager, lør- søn- og helligdager), tlf 23071124. Utenom dagtid: vakthavende lege (via sentralbord 23070000).

- Aminoglykosider

- Ved dosering to eller tre ganger i døgnet: konsentrasjonen måles både før og etter infusjon, dvs. umiddelbart før og 1 t etter start på korttidsinfusjon (20-30 min) eller 1/2 time etter avsluttet infusjon.

- Ved dosering én gang i døgnet: konsentrasjonen måles før infusjon og 8 t etter dosering.

- For vankomycin måles vanligvis bare 0-prøve, denne tas rett før neste dose.Prøve til toppkonsentrasjon skal måles ved mistanke om overdosering eller hvis man ønsker å vurdere eliminasjonshastigheten. Prøve tas 1 t etter avsluttet infusjon.

For aminoglykosider og vankomycin benyttes immunologisk metode for kvantitering av antibiotika, resultat av undersøkelsen foreligger samme dag som prøven er mottatt. Opplysninger om samtlige antibiotika pasienten får, må oppgis.

## Anbefalte serum/plasmakonsentrasjoner av antibiotika

Aminoglykosider (gentamicin, tobramycin):

I den grad det er mulig, bør man etterstrebe 1-dose-regimer for aminoglykosider (bortsett fra ved livstruende infeksjoner hos immunsvekkede pasienter og ved endokarditt), og ikke som tidligere flere-ganger-i-døgnet-regimer. Nyere forskning viser at både aminoglykosidenes effekt og toksisitet går i favør av 1-dose-regimer i forhold til de tidligere flere-ganger-i-døgnet-regimene for disse antibiotika.

# Ved 1-dose-regimer gjelder følgende optimale verdier:

| Antibiotikum | Anbefalte konsentrasjoner |
| --- | --- |
| Gentamicin/ Tobramycin | 24-timers prøve (nullprøve): < 1 mg/L 8-timers prøve: 1,5-6 mg/L Toppkonsentrasjon måles ikke! |

# For flere-ganger-i-døgnet- doserings-regimene følges anbefalingene fra tidligere år:

| Antibiotikum | Anbefalte konsentrasjoner |
| --- | --- |
| Gentamicin/ Tobramycin | Nullprøve: <2 mg/L Toppkonsentrasjon: 8-12 mg/L |

Vankomycin:

| Antibiotikum | Anbefalte konsentrasjoner |
| --- | --- |
| Vankomycin | For 0-prøveanbefales 15-20 mg/L. Verdi under 15 mg/L kan indikere suboptimal terapeutisk effekt og bør unngås. For topprøven er terapeutisk verdi 20-50 mg/l, verdier > 50 mg/l bør unngås. |

## Mykobakterie-diagnostikk

Direkte påvisning av mykobakterier i klinisk prøvemateriale: Mykobakterier kan påvises direkte mikroskopisk eller ved PCR når dette er rekvirert.

- Direkte påvisning av mykobakterier ved mikroskopi: Mykobakterier kan påvises direkte mikroskopisk ved auramin- og/eller Ziehl Neelsen-farging (sensitivitet 70-80 %).

- Direkte påvisning av Mycobacterium tuberculosis – agens og rifampicin-resistens – ved PCR: Påvisning av M. tuberculosis-komplekset direkte i prøvemateriale gjøres vha. 16S rDNA PCR-teknikk (sensitivitet er noe høyere enn ved mikroskopi, men dette er avhengig av prøvematerialet; høyest sensitivitet i luftveisprøver). Alternativt kan det utføres kombinert påvisning av  M. tuberculosis-komplekset og undersøkelse av rifampicinresistens direkte i prøvemateriale ved hjelp av hurtigmetode (GeneXpert).

### Dyrkning av mykobakterier

Prøvemateriale fra pasienter med mistanke om mykobakterieinfeksjon dyrkes i flytende medium selektivt for mykobakterier (Becton Dickinson MGIT-systemet; oppvekst av bakterier påvises fluorimetrisk ved synkende oksygenmetning i rørene på døgnbasis). Oppvekst av mykobakterier verifiseres mikroskopisk (auramin- og/eller Ziehl Neelsen-farging). Identifisering av mykobakterieisolater gjøres primært ved 16S rRNA hybridisering med DNA-prober spesifikke for M. tuberculosis (Mtb)- og MAIC-komplekset. Andre arter identifiseres ved 16S rDNA PCR-sekvensering av isolatet. Rifampicin-resistens påvises ved bruk av GeneXpert, positive funn konfirmeres ved  rpoB  PCR-sekvensering. Resistensbestemmelse ved dyrkning utføres på isolater av M. tuberculosis for medikamentene rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, streptomycin og ethambutol. Alle M. tuberculosis isolater sendes til Folkehelseinstituttet til typebestemmelse, oppbevaring i nasjonal stammebank og evt. videre undersøkelser.

### Påvisning av spesifikk T-celleimmunitet mot M.tuberculosis i blod -Tb- IGRA test (QuantiFeron-TB Gold).

Testen påviser cellulær immunitet mot M.tuberculosis. Den vil være negativ etter infeksjon med de aller fleste atypiske mykobakterier og etter BCG-vaksinasjon. Testen skiller ikke mellom aktiv og latent infeksjon.

Målgruppen for denne blodtesten er personer som har risiko for latent eller aktiv tuberkulose, for eksempel personer som kommer fra høyendemiske strøk for tuberkuløs sykdom og/eller har vært smitteeksponert. I tillegg vurderes prøver fra immunsvekkede pasienter (HIV, organtransplantasjon, kreftpasienter, annen immunsvikt etc.) som står i fare for å utvikle aktiv tuberkulose enten pga grunnsykdom eller behandling (cytostatika, immunmodulerende behandling).

Indikasjon for testen: Folkehelseinstituttet anbefaler at TB-IGRA-testen i løpet av høsten 2014 erstatter Mantoux-testen. Målgruppe er personer som har risiko for latent eller aktiv tuberkulose. Det gjelder særlig:

Personer som kommer fra høyendemiske strøk for tuberkuløs sykdom og/eller har vært smitteeksponert.

Pasienter som er eller kommer til å bli immunsvekkede (HIV, organtransplantasjon, kreftsykdom, annen immunsvikt, behandling med cytostatika, immunmodulerende behandling), og som derfor står i fare for å utvikle aktiv tuberkulose pga grunnsykdom eller behandling.

Smitteoppsporing.

Prøvetakning: Venøst blod tappes nøyaktig til 1ml i hver av de 3 spesialrørene (negativ kontroll, positiv kontroll og Tb-antigenrør). Dette utføres av bioingeniører ved MBK (inneliggende og poliklinske pas.). Rørene ristes kraftig 10 ganger etter tapping og skal stå i romtemperatur før videre analysebehandling. Prøvene leveres så raskt som mulig og innen 16 timer til laboratoriet, mandag-fredag 08.00-15.00.

Prøvene kan ikke tas dager før helligdag pga krav om inkubering.

Vurdering av analyseresultat:

Referanseområde: positiv prøve > 0,35 IU/ml ved godkjent positiv og negativ ktr. (Egenberegnet gråsone).

Sensitivitet: 70-90 % (avhengig av hvilken pasientgruppe som undersøkes).

Spesifisitet: ca. 98 %.

Feilkilder: Testen kan være negativ hos pasienter med langtkommen immunsvikt, hos barn med umoden cellulær immunitet og i tidlig fase av infeksjonen. Falsk positive tester kan forekomme ved feil prøvehåndtering og ved infeksjoner med enkelte atypiske mykobakterier (M.kansasii, M.szulgai og M.marinum).

Svarrapporteringstid: Utføres ukentlig, og analysetiden tar ca. en dag. Skriftlig analyseresultat med kommentar sendes rekvirenten. Analysesvaret legges også inn i Klinisk Portal.

Rekvisisjonsskjema: skjema fra rekvirerende helseforetak kan benyttes, eller skjema for virologiske/serologiske analyser, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, RH.

Uten relevante kliniske opplysninger blir prøven ikke undersøkt!

## Indikasjonsliste

| Sykdom | Vanligste etiologiske agens | Prøvetaking Prøvemateriale Undersøkelse | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| Systemiske infeksjoner (Bakteriemi, sepsis) |  |  |  |
| Bakteriemi/sepsis | Diverse bakterier | 1 aerob+1 anaerob blodkulturflaske (10-20 mL blod) x2 | Blodkulturflasker (aerob og anaerob) |
| Fungemi/sepsis | Candida | Blodkultur | Blodkulturflaske (sopp) |
| Feber | CMV EBV Mycoplasma | Serum: anti-CMV-/EBV IgG/M, Mononukleose hurtigtest (liten verdi hos barn under 7 år) Nasopharynxaspirat/hals/BAL: Mycoplasma PCR |  |
|  | Malaria | EDTA-blod: Mikroskopi og hurtigtest |  |
| CNS infeksjoner (meningitt, encefalitt) |  |  |  |
| Meningitt, akutt | N. meningitidis, H. influenzae, S. pneumoniae Virus: se Meningitt, viral | Spinalpunksjon: Spinalvæske | Sterilt glass |
| Meningitt, neonatal | gruppe B streptokokker, Gram negative staver, Listeria HSV CMV | Blodkultur Spinalvæske til viruspåvisning Ev også EDTA-blod til viruspåvisning | Se bakteriemi/sepsis |
| Meningitt, subakutt | Candida, kryptokokker, mykobakterier Sjelden: Subakutt scleroserende panencefalitt (SSPE), 5-10år etter morbilliinfeksjon | (Hals/nese) Prøvemateriale ved SSPE: serum og spinalvæske til antistoffpåvisning | (Transportmedium) |
| Meningitt, shunt-assosiert | Staph. epidermidis | Ventrikkelvæske | Sterilt glass |
| Meningitt, viral eller borrelia-assosiert Encefalitt, akutt | Enterovirus, | Spinalvæske/Fæces | Sterilt glass |
|  | HSV Borrelia. Sjelden: parotitt VZV EBV HHV6 CMV Enterovirus HSV VZV EBV HHV6 Borrelia I spesielle tilfelle: TBE, ulike importinfeksjoner Hos immunsupprimerte i tillegg: CMV JCV | Spinalvæske, serum Spinalvæske: til enterovirus /HSV/VZV PCR, EBV PCR. Hos immunsuppr.: også CMV PCR. Ev. anti-Borrelia IgG/M Fæces: til enterovirus PCR Serum: til anti-EBV IgG/M ev. anti-Borrelia IgG/M | Sterilt glass All PCR utføres i prøve tatt så tidlig som mulig. Antistoffundersøkelser i serum og spinalvæske utføres i prøver tatt minst 5-7 dager etter sykdomsstart |
| Encefalitt, kronisk | Borrelia Hos immunsupprimerte i tillegg: JCV | Spinalvæske: til aktuelle PCR- us og anti-Borrelia IgG/M Serum:til anti-Borrelia IgG/M |  |
| Pareser, slappe (mistanke om polio) | Enterovirus, herunder polio Borrelia | Spinalvæske: til enterovirus PCR og anti-Borrelia IgG/M Fæces: til enterovirus PCR Serum: til Borrelia IgG/M | Folkehelseinstituttet overvåker i samarbeid med sykehusenes barneavdelinger alle tilfeller av akutte slappe lammelser hos barn under 15 år, og innhenter aktuelle prøver til polio-spesialundersøkelse direkte fra avdelingene. |
| Pareser, slappe (Guillain-Barré) | CMV EBV enterovirus VZV HSV HHV6 influensavirus Borrelia Mycoplasma | Spinalvæske: aktuelle PCR, anti-Borrelia IgG/M Serum: til anti-CMV-/anti-EBV-/IgG/M, anti-Borrelia IgG/M |  |
| Facialisparese | HSV VZV Borrelia | Spinalvæske: til HSV/VZV PCR, anti-Borrelia IgG/M, Serum: til HSV/VZV IgG (immunstatusundersøkelse), anti-Borrelia IgG/M |  |
| Endokarditt |  |  |  |
| Endokarditt | Grønne streptokokker, stafylokokker | 1 aerob+1 anaerob blodkulturflaske (10-20 mL blod) x 3-5 |  |
| Peri-/myokarditt | Enterovirus HPV B19 Adenovirus HHV6 Sjelden: Borrelia HBV Mycoplasma VZV CMV EBV HSV Toxoplasma | Serum: enterovirus PCR, anti-Borrelia IgG/M, anti-CMV-/EBV-/HBsAg, anti-HBc, anti-HBs /HPV B19 IgG/M, ev.VZV IgG/M Hos immunsuppr.: I tillegg anti-toxoplasma IgG/M, HPV B19 PCR Fæces: enterovirus PCR Biopsi: PCR mhp enterovirus, adenovirus, HPV B19, HHV6, ev. også (klinisk mistanke eller suspekt serologi) Mycoplasma PCR , VZV-/CMV-/EBV PCR. Hos immunsuppr.: I tillegg CMV-/EBV-/HSV-/toxoplasma PCR Pericardvæske: som ved biopsi |  |
| Gastrointestinaltractus |  |  |  |
| Gastroenteritt (tarmpatogene bakterier) | Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia (E. coli, Vibrio cholerae etc) | Slimet, blodig feces | Penselprøve fra fæces i modifisert Cary Blair transportmedium (Copan fecalSwab med grønn kork).. |
| Antibiotikaindusert diare | Clostridium difficile toksin A+B | Feces | Sterilt glass + tynn vattpensel på transportmedium (for dyrkning) |
| Parasitter | Marker/Protozooer | Feces | Sterilt glass evt. polyvinyl-alkohol |
|  | Entamoeba histolytica | Feces | Sterilt glass evt. med formalin (cyster/egg), eller polyvinylalkohol (vegetative former) |
|  | Giardia lamblia | Feces, duodenalinnhold | Sterilt glass |
|  | Cryptosporidier | Feces | Spesialundersøkelse |
| Tyfoidfeber | Salmonella typhi | 1. sykdomsuke: Blodkultur | Blodkulturflasker (aerob og anaerob) |
|  |  | 2. sykdomsuke: Feces | Sterilt glass |
|  |  | Urin | Sterilt glass |
|  |  | Etter 3. sykdomsuke: Serum / blod (Widal) | Sterilt rør (rød kork) |
|  |  | Bærertilstand: Feces Duodenalprøve | Sterilt glass |
| Gastroenteritt, viral | Adenovirus Rotavirus | Fæces: antigenpåvisning | Serum: undersøkes ikke (oppbevares hvis vi får) |
|  | Norovirus | Fæces: Norovirus PCR |  |
| Biopsi fra tarm | HSV CMV EBV | Serum: Hvis tidligere seronegativ: anti -CMV/EBV IgG/M EDTA-blod: CMV/EBV PCR Biopsi: HSV/CMV/EBV PCR |  |
| ###### Hepatitt |  |  |  |
| Akutt | HAV HBV HCV HEV CMV EBV | Serum: anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc og ev. anti-HBc IgM, anti-HBs, anti-HCV. Ev. ny anti-HCV-us. etter 1-3 mnd. Ev. anti-HEV (reise i endemisk strøk?), ev. anti-CMV-/EBV IgG/M Hvis sterk mistanke om HCV: EDTA-blod til HCV PCR (se prøvetakingsveiledning for denne analysen) |  |
| Kronisk | HBV | Serum: HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HCV. Ved kjent kronisk HBV-infeksjon: også HBeAg, anti-HBe, HBV PCR |  |
| Kjent kronisk HBV med akutt exacerbasjon | HBV | Serum: vurdere delta-ag, anti-delta. OBS: pas. kan bli forbigående HBsAg negativ ved en deltainfeksjon |  |
| Luftveier |  |  |  |
| Difteri | Corynebacterium diphtheriae | Vattpensel: Halsbelegg, nese | Transportmedium. Kontakt laboratoriet |
| Kikhoste | Bordetella pertussis | Tynn pensel i virustransportmedium til PCR us. (dyp neseprøve) |  |
| Epiglottitt | Haemophilus influenzae | Tynn vattpensel: Dyp neseprøve Vattpensel: halsprøve | Transportmedium |
|  |  | Blodkultur | Se bakteriemi/sepsis |
| Nedre luftveisinfeksjon | Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, Staph. aureus, Gram negative staver | Hosteprøve om morgenen. Ekspektorat. Indusert sputum, BAL, TTA, Bronkialsekret. | Sterilt glass |
|  |  | Tynn vattpensel: Dyp neseprøve | Transportmedium |
|  | Legionella Pneumocystis jiroveci (”carinii”) | BAL, indusert sputum. | Sterilt glass |
|  | Mycoplasma Chlamydophila Luftveisvirus, herunder RSV Parainfluensavirus Adenovirus Influensavirus A/B Metapneumovirus | Nasofarynxprøve, BAL: PCR |  |
|  |  | Nasofarynxprøve, BAL: PCR | Sterilt glass |
|  |  | Nasofarynx/halsprøve, BAL: “luftveisvirus” (inkl. influensavirus A/B i sesongen) PCR. | Sterilt glass |
| Rhinitt | S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes | Tynn vattpensel: dyp neseprøve | Transportmedium |
| Otitis media | Akutt: S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes, M. catarrhalis | Tynn vattpensel: dyp neseprøve, øresekret ved perforasjon | Transportmedium |
|  | Kronisk: Gram negative staver, Staph. Aureus | Tynn vattpensel: Øresekret | Transportmedium |
| Otitis externa | Gram neg. staver, Aspergillus niger Andre Aspergillus arter | Tynn vattpensel: Øresekret | Transportmedium |
| Sinusitt | S. pneumoniae, H. influenzae, betahemolytiske streptokokker, M. catarrhalis (anaerober) | Tynn vattpensel: Dyp neseprøve Sinusaspirat | Transportmedium |
| Tonsillitt / faryngitt | S. pyogenes (Corynebacterium diphtheriae) Virus, se nedenfor | Vattpensel: Fra tonsiller (se difteri) | Transportmedium |
| Tuberkulose Se eget kapittel om mykobakterie-diagnostikk | Mycobacterium tuberculosis | BAL | Sterilt glass |
|  |  | Ekspektorat, bronkialsekret. Larynxprøve. | Sterilt glass Steril transporthylse |
|  |  | Ventrikkelskyllevann, urin, puss, vev. | Sterilt glass |
|  |  | Blodkultur | Blodkulturflaske for mykobakterier |
| Soppinfeksjoner | Aspergillus spp. | BAL, bronkialsekret til dyrkning. Serum til antistoff us. (immunkompetente) | Etter avtale med lab. |
| Lymfadenopati, tonsillitt, mononukleose | EBV CMV Toxoplasma HIV | Serum: monosticon (Clearview) (lav sensitivitet hos barn under 7 år), anti-EBV IgG/M. Ev. anti-CMV-/toxoplasma IgG/M. Vurder HIV ag/as. |  |
| Urinveier og genitalia |  |  |  |
| Urinveis-infeksjon, øvre og nedre | E. coli, andre Gram negative staver. Staphylococcus saprophyticus, enterokokker, m.fl. | Midtstrømsurin, “sprikeprøve” Blærepunksjon. Ved inneliggende kateter: punksjonsprøve fra kateteret | Sterilt glass med borsyre eller urin i 4oC før transport. Transportagar |
| Urinveis-infeksjon, hemorrhagisk cystitt | Adenovirus BK-virus | Urin Adenovirus PCR, BK-virus PCR | Sterilt glass uten tilsetning |
| Uretritt / Epididymitt | N. gonorrhoeae | Vattpensel etter utpressing: puss, sekret | Transportmedium |
|  | Klamydia | Spesialpensel: celle-materiale | Klamydia-transport-medium (sendes uten pensel). |
|  |  | Urin | Sterilt glass |
| Prostatitt |  | Sekret/urin etter prostata-massasje | Sterilt glass |
| Infeksjoner i kvinnelige genitalia | Klamydia | Spesialpensel: Cellemateriale fra cervix | Klamydiatransportmedium (sendes uten pensel). |
|  |  | Urin | Sterilt glass. |
|  | N. gonorrhoeae | Vattpensel: Sekret, puss fra cervix, uretra, rectum, (hals) | Transportmedium |
|  | Candida | Vagina: Sekret, puss | Mikroskopi ved prøvetaking. Transportmedium |
| ##### Salpingitt/PID | N. gonorrhoeae | Vattpensel: Sekret, puss fra cervix | Transportmedium |
|  | Chlamydia trachomatis | Spesialpensel: Cellemateriale fra cervix | Klamydia-transportmedium (sendes uten pensel). |
|  |  | Laparoskopi: Puss | Transportmedium |
|  | E. coli Anaerobe bakterier | Blodkultur | Blodkulturflaske for anaerobe bakterier |
| Øye |  |  |  |
| Konjunktivitt | H. influenzae S. pneumoniae Staph. aureus M. catarrhalis (N. gonorrhoeae) | Vattpensel: puss, slim | Transportmedium |
|  | Klamydia | Spesialpensel: cellemateriale | Klamydia-transportmedium (sendes uten pensel). |
|  | HSV, adenovirus | Pensel i virustransportmedium |  |
| Endophtalmitt Uveitt Chorioretinitt | Bakterier Sopp Toxoplasma | Prøve fra corpus vitreum | Steril sprøyte |
| Hud |  |  |  |
| Hud- og sår-infeksjoner | Beta-hemolytiske streptokokker, Staph. aureus, Gram neg. staver Ved abscesser etc: se anaerobe infeksjoner Dermatofytter se egen omtale. | Vattpensel: puss, sekret. | Transportmedium |
| Vesikler | HSV | Serum: ikke undersøke (oppbevares hvis vi får) Vesikkelvæske eller cellemateriale fra sårbunn: HSV PCR, ev VZV PCR hvis usikker klinikk |  |
|  | VZV | Serum: primærinfeksjon: anti-VZV IgG/M. Vesikkelvæske eller celle-materiale fra sårbunn: VZV PCR, ev. HSV PCR for å utelukke HSV. |  |
|  | Enterovirus | Vesikkelvæske: PCR evt. fæces: PCR |  |
| Makulopapulært eksantem | HPV B19 Morbilli Rubella Enterovirus | Serum: HPV B19 IgG/M. Ev. anti-morbilli-/rubella IgG/M Evt. fæces: enterovirus PCR. |  |
| Hud/hår/negl infeksjon | Dermatofytter | Avskrap med skalpell | Mellom to objektglass |
|  | Candida | Avklipp negl/hår Vattpensel: Sekret | Sterilt glass Transportmedium |
| Ledd |  |  |  |
| Artritt | Staph. aureus Streptokokker | Aspirasjon: puss | Sterilt glass |
| Artritt, artralgi | Borrelia HPV B19 | Serum: anti-Borrelia-/HPV B19 IgG/M, AST, ADNase B. Leddvæske og/eller synovialhinne til Borrelia PCR | Sterilt glass |
| Diverse |  |  |  |
| Anaerobe Infeksjoner | Bacteroides Prevotella Porphyromonas Peptostreptococcus Fusobacterium Clostridium | Punksjon/aspirasjon (fra områder uten normalflora): materiale fra abscess, hulrom, biopsi, nekrotisk vev | Transportmedium På sprøyte uten luft (NB: Rask transport) |
|  |  | Blodkultur | Blodkulturflaske for anaerobe bakterier |
| Intravasale Katetere | Koag. neg. staf. Staph. Aureus | 5 cm kateterspiss (subdermal) | Sterilt glass |
|  |  | Pensel: puss fra innstikk | Transportmedium |
| Osteomyelitt | Staph. aureus, 'beta'-hemol. streptokokker, Gram neg. staver, m.m. | Blodkultur Puss: Materiale tatt kirurgisk, aspirasjon | Se bakteriemi/sepsis Sterilt glass, transportmedium |
| Peritonitt/ascites/CAPD | Gram. neg. staver, koag. neg. staf. | Peritonealvæske Utløpsvæske | Sterilt glass. Blodkulturflasker (aerobt/anaerobt) |
| Proteser (infiserte) | Koag. neg. staf. Staph. aureus, streptokokker | Protesen Materiale tatt ved kir. revisjon (flere prøver) | Sterilt glass |
| Streptokokker | AST (SERO-Ulle) | Sterilt rør (gul eller rød kork): Serum/blod | Uten tilsetning |
| Streptokokker | Anti-DNase B (SERO-Ulle) | Sterilt rør (gul eller rød kork): Serum/blod | Uten tilsetning |
| Syfilis | Treponema pallidum (serol. u.s.) | Sterilt rør (gul eller rød kork): Serum/blod Spinalvæske ved mistanke om CNS-affeksjon | Uten tilsetning |
| Borreliose | Borrelia (serol. u.s.) | Sterilt rør (gul eller rød kork): Serum/blod Spinalvæske ved mistanke om nevroborreliose | Uten tilsetning |
| Toxoplasmose | Toxoplasma gondii (serol. u.s.) Toxoplasma gondii (PCR) | Sterilt rør (gul eller rød kork): Serum/blod Til PCR: EDTA-blod, fostervann, spinalvæske, biopsier | Uten tilsetning |
| Kryptokokkose | Cryptococcus neoformans (antigen påvisning i spinalvæske eller blod) | Spinalvæske Serum/blod/urin/BAL | Uten tilsetning – ikke gelglass |
| Nefritt/Nefropatia epidemica | Hantavirus | Serum: anti-Hantavirus IgG/M |  |
| Kongenitt sykdom Prenatal diagnostikk | CMV Toxoplasma HPV B19 Rubella Treponema Enterovirus | Serum fra mor: anti-CMV-/toxoplasma IgG/M, ev. andre IgG/M etter rekv. ønske (HPV B19, rubella, treponema) Evt. EDTA-blod fra mor: CMV PCR Fostervann: CMV/toxoplasma /enterovirus/HPV B19 PCR Evt. navlestrengblod fra foster, EDTA: CMV PCR, Toxo PCR, parvovirus B19 PCR, enterovirus PCR |  |
| Kongenitt sykdom Postnatal diagnostikk | CMV Toxoplasma HSV Enterovirus | Serum fra mor: anti-CMV-/toxoplasma IgG, ev. andre IgG etter rekv. ønske Serum fra barn: anti-CMV IgM, anti-toxoplasma IgM/A, ev. andre IgM etter rekv. ønske EDTA-blod fra barn: CMV-/toxoplasma PCR, enterovirus PCR, HSV PCR, Parvo B19 PCR, avhengig av klinisk mistanke Urin: CMV PCR Spinalvæske: CMV-/enterovirus-/HSV-/ toxoplasma PCR – avhengig av klinisk mistanke Fæces: enterovirus PCR |  |
| Myalgier/ influensalignende sykdom | Influensavirus Enterovirus | Både i og utenom influensasesongen: EDTA blod til Enterovirus PCR Nasofarynxaspirat, halsprøve, BAL: i influensasesongen: influensa A/B PCR. Utenom influensasesongen eller etter klinisk mistanke: Enterovirus PCR Fæces: Enterovirus PCR |  |
| Indikasjonsliste, spesielle problemstillinger |  |  |  |
| Donor, organ, nekro | HBV HIV HCV HTLV CMV EBV Treponema Toxoplasma Herpes | Serum: HBsAg, anti-HBc-/anti-HBs-/HCV-/ HIV ag/as/ HTLV-/CMV-/EBV-/treponema-/toxoplasma IgG/Herpes IgG |  |
| Donor, organ, levende | HBV HCV HIV CMV EBV Treponema Toxoplasma | Serum: HBsAg, anti-HBc-/anti-HBs/HCV-/ HIV ag/as/CMV-/EBV-/treponema-/toxoplasma IgG. |  |
| Donor, benmarg, stamceller, navleblod, lymfocytter, fostervevceller, celler fra langerhanske øyer, pancreas | HBV HCV HIV CMV Toxoplasma Treponema HTLV-I/II | Serum: HBsAg, , anti-HBc-/anti-HBs/HCV-/ HIV ag/as /HTLV /CMV-/EBV-/ VZV-/treponema/toxoplasmaIgG. |  |
| Donor, bein, brusk, knokler | HBV HCV HIV HTLV Treponema | Serum: HBsAg, , anti-HBc-/anti-HBs/HCV-/ HIV ag/as /HTLV /treponema IgG |  |
| Donor, muskler, ledd, hud, hjerteklaffer, blodårer | HBV HCV HIV HTLV Treponema Toxoplasma | Serum: HBsAg, , anti-HBc-/anti-HBs/HCV-/ HIV ag/as /HTLV /treponema/toxoplasma IgG |  |
| Donor, hornhinne, sclera | HBV HCV HIV HTLV Treponema Toxoplasma | Serum: HBsAg, , anti-HBc-/anti-HBs/HCV-/ HIV ag/as /HTLV /treponema/toxoplasma IgG |  |
| Donor, sperma (sæd), testisvev, vev fra epididymis | HBV HCV HIV HTLV Treponema | Serum: HBsAg, , anti-HBc-/anti-HBs/HCV-/ HIV ag/as /HTLV /treponema IgG |  |
| Donor, ovarialvev, embryo, befruktede/ubefruktede egg | HBV HCV HIV HTLV Treponema Rubella | Serum: HBsAg, , anti-HBc-/anti-HBs/HCV-/ HIV ag/as /HTLV /treponema/rubella IgG |  |
| Donor, morsmelk | HBV HCV HIV CMV | Serum: HBsAg, HIV ag/as, anti-HBc-/anti-HBs/HCV-/CMV IgG. |  |
| Mottaker ved transplantasjon: Organ, benmarg | HBV HCV HIV CMV VZV EBV Treponema Toxoplasma Herpes | Serum: HBsAg, HIV ag/as, anti-HBc-/anti-HBs/HCV-/CMV-/VZV-/EBV-/ Herpes /treponema-/toxoplasma IgG EDTA-blod: personer til benmarg tx og til HMAS: i tillegg CMV PCR |  |
| Infertilitet: utredning mann |  | Som donor sperma |  |
| Infertilitet: utredning kvinne |  | Som donor ovarialvev |  |
| Hepatitt/HIV-undersøkelse: ved fødsel | HBV HCV HIV | Serum: HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, HIV ag/as, ev. anti-HCV. |  |
| Hepatitt/HIV-undersøkelse: ved dialyse | HBV HCV HIV | Serum: HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HCV, HIV ag/as. EDTA-blod: HCV PCR |  |
| Hepatitt/HIV-undersøkelse: preoperativt | HBV HCV HIV | Serum: HBsAg, anti-HCV, HIV ag/as |  |
| Hepatitt/HIV-undersøkelse: før HBV-vaksine | HBV | Serum: HBsAg, anti-HBc |  |
| Hepatitt/HIV-undersøkelse: etter HBV-vaksine | HBV | Serum: anti-HBs |  |
| Hepatitt/HIV-undersøkelse: ved stikkskader, kildepersoner | HBV HCV HIV | Serum: HBsAg, anti-HCV, HIV ag/as. EDTA-blod, hvis kildeperson positiv på anti-HCV: HCV PCR |  |
| Hepatitt/HIV-undersøkelse: ved stikkskader, den skadede | HBV HCV HIV | Serum, 0-prøve: anti-HBs, oppbevare prøven for ev. sammenlikning med oppfølgingsprøve(r) Serum, 6 ukers prøve, hvis kildeperson positiv på HBsAg/anti-HCV/HIV ag/as: HBsAg/anti-HCV/HIV ag/as K2EDTA med gel-blod, 6 ukers prøve, hvis kildeperson positiv på anti-HCV: HCV PCR Serum, 3 mnd prøve, hvis kildepersons serologistatus er ukjent eller positiv på HBsAg/anti-HCV/HIV ag/as: HBsAg/anti-HCV/HIV ag/as Serum, 6 mnd prøve: HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, HIV ag/as. Tillegg hvis kildeperson positiv HBsAg: anti-HBc K2EDTA med gel-blod, 6 mnd prøve, hvis kildeperson positiv anti-HCV: HCV PCR |  |
| ME (kronisk utmattelsessyndrom) | Uavklart | Serum: anti-CMV/-EBV/-Borrelia/-Parvovirus B19 IgG/IgM EDTA-blod: CMV-/EBV-/HHV6-/Parvovirus B19 PCR |  |
| Barnedød Plutselig uventet |  | Lungeautopsi: luftveisvirus-/Mycoplasma-/Chlamydofila PCR. I tillegg myocardittagens: adenovirus-/PV B19-/HHV6-/enterovirus PCR. Avhengig av alder: ev. CMV PCR Hjerteautopsi: adenovirus-/PV B19-/HHV6-/enterovirus PCR Spinalvæske: HSV-/VZV-/EBV-/HHV6-/enterovirus PCR. Avhengig av alder: ev. CMV-/PV B19 PCR EDTA-blod: som spinalvæske |  |

## Påvisning av spesifikke mikroorganismer

I den nedenstående tabellen angis undersøkelser der svaret som oftest er ja eller nei, d.v.s. agens er til stede eller ikke. Dette i motsetning til mikrobiologiske undersøkelser basert på bl.a. dyrkning der svaret er ”åpent”.

| Mikrobe | Undersøkelse |
| --- | --- |
| Adenovirus | PCR 1 gang/uke: EDTA-fullblod (med kvantitering), urin, spinalvæske, pericardvæske, myocardbiopsi/-autopsi. Ved luftveisinfeksjon (LVI) hos barn – nasofarynxaspirat, og nedre LVI hos voksne – bronkialskyllevann (BAL), videresendes prøven til MoV, Ullevål. Gastroenteritt – fæces: Antigenpåvisning. Svar foreligger samme eller påfølgende dag (i virusseksjonens åpningstid). |
| Borrelia burgdorferi | Anti-Borrelia daglig: serum, spinalvæske |
| Chlamydophila pneumoniae | C. pneumoniae PCR videresendes til MoV, Ullevål: nasopharynxaspirat/-pensel, halsskyllevann/-pensel, BAL Chlamydophila serologi utføres ikke. |
| Cytomegalovirus | Kvantitativ PCR: Utføres 5 ganger/uke. Mottak av prøver alle dager. Prøvemateriale: EDTA-blod, bronkialskyllevann, spinalvæske ved mistanke om CMV-encefalitt hos immunsupprimerte, fostervann, urin (nyfødte). Undersøkelsen kan ikke tilbys som ø.hj.-analyse. Kvalitativ PCR: Utføres 1-2 ganger/uke. Prøvemateriale: Biopsier, autopsier, CMV resistensbestemmelse: ved behov. Prøvemateriale: EDTA-blod. Antistoffundersøkelser: Anti-CMV IgG og IgM daglig i åpningstiden. Prøvemateriale: Serum/plasma eller fullblod. |
| Enterovirus | PCR 1 gang/uke. Prøvemateriale: Fæces, spinalvæske, pericardvæske, myocardbiopsi, fostervann, EDTA-blod. |
| Epstein-Barr-virus (mononukleose) | Mononukleose hurtigtest ved behov. Utføres på fullblod (m/antikoagulans), serum, plasma Spesifikk EBV serologi daglig. Kvantitativ/kvalitativ EBV-PCR 2-3 ganger/uke. Prøvemateriale: EDTA-blod uten gel, spinalvæske, biopsier. |
| Hepatitt A | Anti-HAV-IgM daglig. Etter nærmere avtale som ø.hj.-analyse. Anti-HAV-IgG daglig. |
| Hepatitt B | HBsAg daglig. Etter nærmere avtale som ø.hj.-analyse. Anti-HBc, anti-HBs daglig. Anti-HBc-IgM etter behov. Etter nærmere avtale som ø.hj. analyse. HBeAg, anti-HBe, HBV-DNA: Prøven videresendes. |
| Hepatitt C | Anti-HCV daglig. Etter nærmere avtale som ø.hj.-analyse. HCV PCR: Prøven videresendes. Prøvemateriale for PCR: K2EDTA-blod med gel. Prøven må ankomme viruslaboratoriet innen kl. 15.30 mandag-lørdag (ikke søn- og helligdager). Må sentrifugeres innen 6 timer. |
| Hepatitt D og E | Videresendes etter nærmere avtale. |
| Herpes simplex virus | PCR 2ganger/uke. Prøvemateriale: Vesikler/sårsekret, cervixprøve, evt. halsprøve ved mistanke om lokal herpes simplex infeksjon i øvre luftveier, biopsier fra GI-tractus, spinalvæske. Anti-HSV-IgG daglig Anti-HSV-IgM: Prøven videresendes, utføres kun unntaksvis. Vanligvis er viruspåvisning en bedre undersøkelse enn serologi. |
| HIV | HIV antigen/antistoff (kombinert test) daglig. Etter nærmere avtale som ø.hj.-analyse. HIV RNA kvantitativ PCR . Prøvemateriale: K2EDTA- med gel. Videresendes til MoV, Ullevål. HIV-resistensundersøkelse med genteknologisk metode etter behov. Prøvemateriale: K2EDTA med gel. Videresendes til MoV, Ullevål. |
| Humant herpesvirus 6 (HHV6) | PCR 1 gang/uke. Prøvemateriale: Spinalvæske, pericardvæske, myocardbiopsi/-autopsi, BAL (immunsupprimerte), EDTA-blod. |
| Humant polyomavirus (BKV) | Kvantitativ PCR 5 ganger/uke. Prøvemateriale: EDTA-blod. Urin ikke rutineanalyse, men vurderes ved hematuri, ureterstenose etter transplantasjon, langvarig behandling med JJ-stent. |  |
| Humant polyomavirus (JCV) | Kvantitativ PCR: Ingen rutinemessig screening. Ved mistanke om progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) anbefales EDTA-blod og spinalvæske. |  |
| Humant T-celle-lymfotropt virus I/II (HTLV-I/II) | Anti-HTLV-I/II daglig. |  |
| Luftveisvirus | PCR sendes Ullevål: Nasopharynxaspirat, halsprøve eller bronkialskyllevann. |
| Kryptokokker | Antigenpåvisning. Utføres i serum,,spinalvæske, urin og BAL. Resultat samme eller påfølgende dag (i virusseksjonens åpningstid). Etter nærmere avtale som ø.hj.-analyse. |
| Legionella | Hurtigtest kan tilbys, utføres på urin. Legionella PCR i nedre luftveissekret. Legionella dyrkning. |
| Malaria | Hurtigtest kan tilbys. Utføres på EDTA-blod. |
| Morbillivirus | Anti-morbilli IgG /IgM: Prøven videresendes. |
| Mycoplasma pneumoniae | M. pneumoniae PCR videresendes til MoV, Ullevål: Nasopharynxaspirat/-pensel, halsskyllevann/-pensel, BAL Mycoplasma IgM utføres ikke. |
| Norovirus | Norovirus PCR videresendes til MoV, Ullevål. |
| Parvovirus B19 | PCR: 1 gang/uke. Prøvemateriale for PCR: benmarg, fostervann, pericardvæske, myocardbiopsi/-autopsi, EDTA-plasma. (i nødsfall serum), Anti-parvovirus B19 IgG/IgM: daglig |
| Pneumokokker (Streptococcus pneumoniae) | Hurtigtest kan tilbys. Utføres i urin og spinalvæske. Dyrkning. |
| Rotavirus | Antigenpåvisning i fæces. Resultat samme eller påfølgende dag (i laboratoriets åpningstid). |
| Rubellavirus | Anti-rubella-IgG daglig. Anti-rubella-IgM videresendes. |
| Streptokokker | AST, anti-DNase B: sendes Ullevål. |
| Toxoplasma gondii | Anti-Toxoplasma IgG daglig. Anti-Toxoplasma IgM daglig. Anti-Toxoplasma IgA 1 gang/uke. Anti-Toxoplasma aviditetsundersøkelse 1 gang/uke. Toxoplasma PCR 1 gang/uke. |
| Treponema pallidum | Anti-Treponema Ig daglig |
| Varicella-zoster-virus | VZV-PCR 2 ganger pr uke. Anti- VZV-IgG daglig Anti-VZV-IgM: Videresendes. |

## Nukleinsyrebasert diagnostikk

| Metode | Anvendelse |
| --- | --- |
| Generell bakteriologi |  |
| 16S rDNA PCR* og DNA sekvensering** | Påvisning og artsbestemmelse av bakterier i kultur og direkte fra prøvemateriale |
| Bacillus anthracis PCR (konvensjonell PCR*) | PCR-påvisning av plasmid i Bacillus som skiller B. anthracis fra andre Bacillus-arter |
| Clostridium difficile LAMP (loop-mediated isothermal amplification) test, (Meridian) | Påvisning av DNA fra toksigene Clostridium difficile fra fæces |
| Legionella pneumophila real time PCR (Light Cycler*) | Påvisning av Legionella pneumophila fra kultur og direkte i prøvemateriale |
| Legionella spp real time PCR (Light Cycler*) | Påvisning av Legionella spp. fra kultur og direkte i prøvemateriale |
| Staph. aureus real time PCR som ledd i MRSA screening (ABI*) | Påvisning av Staph. aureus nuc-gen etter dyrkning i selektiv buljong. |
| MRSA real time PCR (Light Cycler*) | Påvisning av mecA genet hos Staphylococcus aureus fra kultur og samtidig påvisning av Staph. aureus spesifikt gen (Sa442). |
| MRSA PCR (hurtigmetode, GeneXpert) | Påvisning av MRSA direkte i prøvemateriale |
| VRE real time PCR (ABI*) | Påvisning av vankomycin-resistente enterokokker (vanA, vanB) fra kultur |
| Mykologi |  |
| Sopp (ITS2 og D1/D2) PCR* og DNA sekvensering** | Påvisning og artsbestemmelse av gjærsopp og muggsopp i kultur og direkte fra prøvemateriale |
| Dermatofytt PCR (ABI*) | Påvisning av dermatofytter direkte fra prøvemateriale |
| Pneumocystis jirovecii (tidl. carinii) real time PCR (Light Cycler*) | Påvisning av Pneumocystis direkte i prøvemateriale. |
| Aspergillus PCR (ABI*) | Påvisning av Aspergillus sp. og Aspergillus fumigatus direkte I prøvemateriale. |
| Parasittologi |  |
| Toxoplasma gondii real time PCR (Light Cycler*) | Påvisning av Toxoplasma gondii direkte i prøvemateriale |
| Mykobakterier |  |
| M. tuberculosis kompleks PCR (Cobas TaqMan 48) | Påvisning av M. tuberculosis kompleks direkte fra prøvemateriale |
| M. tuberculosis kompleks PCR (GeneXpert) | Påvisning av M. tuberculosis kompleks direkte fra prøvemateriale |
| Rifampicin resistenspåvisning PCR (GeneXpert) | Påvisning av rifampicinresistens hos M. tuberculosis kompleks direkte fra prøvemateriale |
| M. tuberculosis kompleks oligohybridisering (Gen-Probe) | Påvisning av M. tuberculosis kompleks fra kultur |
| M. avium kompleks oligohybridisering (Gen-Probe) | Påvisning av M. avium kompleks fra kultur |
| 16S rDNA PCR* og DNA sekvensering | Påvisning av atypiske mykobakterier |
| Rifampicin resistenspåvisning ved PCR* og DNA sekvensering** | Påvisning av rifamicin-resistente M. tuberculosis ved sekvensering av rpoB-genet |
| Virus |  |
| Adenovirus kvantitativ/kvalitativ PCR (Light Cycler*). | Kvantitering av adenovirus i blod og spinalvæske. Kvalitativ påvisning i andre prøvematerialer. |
| BKV kvantitativ/kvalitativ PCR (Light Cycler*) | Kvantitering av BKV i plasma og urin. Kvalitativ påvisning i andre materialer. |
| CMV kvantitativ/kvalitativ PCR (Light Cycler*). | Kvantitering av CMV i plasma, spinalvæske og ev. i andre flytende materialer. Som urin og BAL. Kvalitativ påvisning i andre prøvematerialer. |
| CMV resistenspåvisning ved PCR* og DNA sekvensering | Påvisning av resistens hos CMV ved mutasjons-analyse. |
| Enterovirus RT-PCR (Light Cycler*) | Påvisning av enterovirus i prøvemateriale. |
| Epstein-Barr virus (EBV) kvantitativ/kvalitativ real time PCR (Light Cycler; Arthus/Qiagen) | Kvantitering av EBV i EDTA-blod og andre flytende materialer. Kvalitativ påvisning i andre prøvematerialer. |
| Herpes simplex type 1 og 2 PCR (Light Cycler, Arthus/Qiagen). | Påvisning av HSV-1 og HSV-2 i prøvemateriale. |
| Humant herpesvirus-6 (HHV6) PCR (Light Cycler/RealStar) | Påvisning av HHV-6 i prøvemateriale. |
| Humant Parvovirus B19 PCR (Light Cycler*) | Påvisning av Parvovirus B19 i prøvemateriale. |
| Influensa A, B PCR (GeneXpert hurtigmetode) | Påvisning av influenza A, B direkte fra nasopharynxsekret og nedre luftveisprøver. |
| JCV kvantitativ/kvalitativ PCR (Light Cycler*) | Kvantitering av JCV i plasma, spinalvæske og urin. Kvalitativ påvisning i andre materialer. |
| Varicella-zostervirus PCR (Light Cycler, Arthus/Qiagen). | Påvisning av VZV i prøvemateriale. |
| Molekylær epidemiologi (Mikrobiologisk avdeling RH & Avd for smittevern) |  |
| Pulsfelt gelelektroforese (PFGE) | Kartlegge klonalitet, dvs hvorvidt bakterier eller sopp er ”identiske”, bl a ved undersøkelse av infeksjonsutbrudd |
| Spa-typing av gule stafylokokker |  |
| PCR ribotyping* av Cl. difficile |  |
| MLVA analyse* av Cl. difficile |  |
| Multilokus sekvenstyping (MLST)* av C. albicans |  |
| Multilokus analyse (MLA)* av C. albicans |  |
| Clostridium difficile multiplex PCR* | Detekterer tilstedeværelse av toksin A gen, toksin B gen, binært toksin gener samt bekreftelse av C.difficile. |
| Cl. difficile toksin A PCR* | Påvisning av Cl. difficile toksin A gen fra kultur |
| Cl. difficile toksin B PCR* | Påvisning av Cl. difficile toksin B gen fra kultur |
| Cl. difficile toksin A delesjon PCR* | Påvisning av Cl. difficile toksin A gen delesjon fra kultur |
| Cl. difficile binært toksin A og B PCR* | Påvisning av Cl. difficile binært toksin A og B gen fra kultur |
| Cl. difficile tcdC delesjon PCR* | Påvisning av Cl. difficile tcdC (regulatorisk gen mhp toksinproduksjon) gen delesjon fra kultur |

# *: Egenutviklet metode. Light Cycler og ABI er ulike instrumenter for ”real-time” PCR.

# **: Teknisk utførelse av analysen skjer ved Utviklingsseksjonen-Ullevål, Avd for mikrobiologi.

Måleusikkerhet

De fleste mikrobiologiske analyser er kvalitative, f eks dyrkningsundersøkelser med svar vekst eller ikke vekst eller serologiske undersøkelser med resultat positiv eller negativ. Måleusikkerhet lar seg vanskelig beregne for slike undersøkelser, men avdelingen har estimert og vektet bidrag til måleusikkerhet for disse metodene.

## Måleusikkerhet for kvantitative infeksjonsimmunolgiske analyser

For kvantitative infeksjonsimmunolgiske analyser beregnes måleusikkerhet ved bruk av uavhengig kontrollmateriale(referansemateriale), dette inngår i hvert oppsett av aktuell analyse.

Ved å beregne VK % for siste 30 målinger av kontrollmaterialet, vil VK % oppgitt i tabellen under gjenspeile analysens totale måleusikkerhet, som bioingeniørvariasjon, lot til lot variasjon, instrumentvariasjon med mer.

Etter gitt formel kan beregnet måleusikkerhet for kontrollmaterialet omregnes til usikkert område rundt cut-off (cut-off = grense mellom positivt og negativt analyseresultat). Usikkert område rundt cut-off betegnes som gråsone.

Høy VK % angir stor usikkerhet ved angitt analysetall og i tillegg stor gråsone rundt cut-off. Lav VK % angir høyere presisjon, og et mindre usikkert område.

Referanse: dok id 45401 Rapportering av måleusikkerhet for kvantitative analyser ved Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi

I tabellen under er kvantitative analyser angitt med VK % og gråsone. Verdier for variasjon med tilhørende gråsone vil bli oppdatert av laboratoriet hvert halvår.

| Oppdatert dato | Analyse | VK % | Usikkert måleområde (gråsone) | Signatur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.09.14 | Antistoffer mot hepatitt B: Anti HBs | 8,8 | 8,3 – 11,8 mIU/ml | TB |
| 29.09.14 | Toxoplasma gondii IgG EIA analyse | 23,8 | 3,9 – 11,1 U/ml | TB |
| 29.09.14 | Toxoplasma gondii IgG CMIA analyse | 2,4 | 1,6 – 2,99 IU/ml | TB |
| 29.09.14 | Toxoplasma gondii IgM EIA analyse | 12,7 | 75 - 125 % av ”cut-off” | TB |
| 29.09.14 | Toxoplasma gondii IgM CMIA analyse | 4,7 | Indeks 0,360 – 0,440 | TB |
| 29.09.14 | Borrelia IgG antistoffer EIA analyse | 8,4 | 10 – 15 AU/ml | TB |
| 29.09.14 | Tb-IGRA (Quantiferon test) | 14,5 | 0,25 – 0,45 IU/ml | TB |

Ved gråsone/positivt funn benyttes følgende merknad når analysesvaret angis i % av cut-off:

……..% av cut-off verdi (cut-off = grense mellom positivt og negativt resultat).

Kvantitative analysesvar kan presenteres som:

- en målt verdi, da som regel med benevnelse IU/ml eller mIU/ml. Denne verdien framkommer som resultat av standardkurve satt opp i forhold til kjent referansemateriale.

- % av cut-off. ”Cut-off” representerer skille mellom negativt og positivt analyseresultat.

”Cut-off” er enten kalibratorverdi eller resultat av kontroller pluss gitte konstanter.

”Cut-off” = angir brytningspunktet mellom positivt og negativ analyseresultat
Ved gråsone/positivt funn benyttes følgende merknad når analysesvaret angis i % av cut-off: % av cut-off verdi (cut-off = grense mellom positivt og negativt resultat).

- Indeksverdi - regnes ut ved å dele målt verdi på gjennomsnittsverdi for kalibrator.

Ved gjentatte prøver som undersøkes med kvantitative analyser, kan det være spørsmål om hva som representerer signifikante endringer i resultatene.

Følgende gjelder:

- Signifikant stigning i forhold til målt verdi angis når prøve nr. 2 viser dobling eller mer av angitt verdi for første prøve.

- Signifikant fall i forhold til målt verdi angis først når prøve nr. 2 viser <50 % av prøve nr 1.

For å kunne påvise signifikant endring av analyseresultater må prøve 1 og 2 settes opp i samme oppsett.

### Kvantitative PCR-analyser

For kvantitative PCR-analyser beregnes usikkerhet også ved hjelp av referansematerialer.

For disse undersøkelsene er usikkert måleområde definert som ± 0,5 log i forhold til målt verdi. Det innebærer en usikkerhet på ca 3 ganger ”hver vei” i forhold til målt verdi. Dette er viktig å ta i betraktning når endringer i virus kopitall skal vurderes hos en pasient.

Eksempler:	CMV PCR: 10000 IU/mL (usikkerhet 3160 – 31600 IU/mL)

EBV PCR: 2000 kopier/mL (usikkerhet 631-6310 kopier/mL)

I tabellen under er kvantitative PCR-analyser angitt med usikkert måleområde.

| Oppdatert dato | Analyse | Usikkert måleområde | VK % |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.09.14 | Kvantitativ Adenovirus PCR | ± 0,5log (± ca 3 x verdi) | 27,8 % |
| 29.09.14 | Kvantitativ BKV PCR | ± 0,5log (± ca 3 x verdi) | 8,3 % |
| 29.09.14 | Kvantitativ Cytomegalovirus (CMV) PCR | ± 0,5log (± ca 3 x verdi) | 21,1 % |
| 29.09.14 | Kvantitativ Epstein Barr virus (EBV) PCR | ± 0,5log (± ca 3 x verdi) | 55,5 % |
| 29.09.14 | Kvantitativ JCV PCR | ± 0,5log (± ca 3 x verdi) | 25,6 % |

## Henvisningslaboratorier

Enkelte mikrobiologiske analyser utføres ikke ved Mikrobiologisk avdeling Rikshospitalet, vanligvis fordi de rekvireres så sjelden at det ikke er formålstjenlig å utføre analysen. Av og til vil også prøver eller mikroorganismer fra prøver bli videresendt som ledd i nasjonal overvåking. Mikrobiologisk avdeling Rikshospitalet videresender prøver og mikroorganismer til følgende henvisningslaboratorier:

| Analyse | Sendes til |
| --- | --- |
| Brucella sp. | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, 0403 Oslo |
| Corynebacterium diphteriae | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, 0403 Oslo |
| Gr. A streptokokker (systemiske) | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, 0403 Oslo |
| Gr. B streptokokker (systemiske) | St. Olavs Hospital, Mikrobiologisk avdeling, 7006 Trondheim |
| Francisella tularensis | St. Olavs Hospital, Mikrobiologisk avdeling, 7006 Trondheim |
| Haemophilus influenzae (systemiske) | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, 0403 Oslo |
| HBV PCR og serol. konfirmasjon | SERO og MoV, Ullevål |
| HCV PCR og serol. konfirmasjon | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for virologi, 0403 Oslo Hvis kun HCV PCR: Ullevål |
| Humant herpesvirus 7 (HHV-7) | St. Olavs Hospital, Mikrobiologisk avdeling, 7006 Trondheim |
| Humant herpesvirus 8 (HHV-8) | St. Olavs Hospital, Mikrobiologisk avdeling, 7006 Trondheim |
| Legionella sp. | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, 0403 Oslo |
| Listeria monocytogenes | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for næringsmiddelbårne infeksjoner, 0403 Oslo |
| Lues (syfilis)-diagnostikk | SERO, Ullevål |
| Malariamikroskopi | Oslo universitetssykehus Ullevål, Infeksjonsmedisinsk avdeling, 0407 Oslo |
| Meslingvirus IgG (og IgM om begge er rekvirert) | SERO, Ullevål |
| MRSA | St. Olavs Hospital, Mikrobiologisk avdeling, 7006 Trondheim |
| Mykobakterier | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, 0403 Oslo |
| Neisseria gonorrhoeae | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, 0403 Oslo |
| Neisseria meningitidis (systemiske) | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, 0403 Oslo |
| Parotitt IgG (og IgM om begge er rekvirert) | SERO, Ullevål |
| Pneumokokker (systemiske) | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, 0403 Oslo |
| Polio/Enterovirus (typing og serologi) | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for virologi, 0403 Oslo |
| Resistente bakterier (utvalg) | Universitetssykehuset i Nord-Norge, Kompetansesenteret for påvisning av antibiotikaresistens, Avd for mikrobiologi og smittevern, 9038 Tromsø |
| Tarmpatogene bakterier | Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd for næringsmiddelbårne infeksjoner, 0403 Oslo |

## Akkrediterte metoder

| Prøvemateriale | Undersøkelse av | Måleprinsipp | Metodens måleområde |
| --- | --- | --- | --- |
| Halssekret, materiale fra tonsiller | Patogene bakterier | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Nese- og nasopharynxsekret | Patogene bakterier | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Materiale fra nese, hals, perineum, sår, eksem og urin | Meticillin-resistente Staphylococcus aureus | Metode basert på dyrkning via selektiv buljong og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Materiale fra øye | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Materiale fra ytre øre, sekret fra mellomøre | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Materiale fra bihuler | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Materiale fra nedre luftveier | Patogene bakterier. Legionella sp. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Sårsekret | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Puss og abscessmateriale | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Urin og kultur fra transportagar | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell, semikvantitativ vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Morsmelk | Bakterier. | Metode basert på dyrkning og manuell, semikvantitativ vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Genitalprøver | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Spinalvæske | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på mikroskopi, dyrkning på agarskåler og via anrikningsmedium og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Flytende materiale fra sterile områder | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning på agarskål og via anrikning samt manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Biopsier | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Aspirat, benmarg, dialysat, perfusat, dialyse- og skyllevæske, pacemakertråd, cellekultur | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Katetre | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Blodkultur | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering (Bactec, Becton Dickinson) | Påvist/ikke påvist |
| Autopsimateriale | Patogene bakterier. Sopp. | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering | Påvist/ikke påvist |
| Renkultur av bakterier fra humant materiale | Resistensbestemmelse | Metode basert på agardiffusjon (Becton Dickinson) | Sensitiv/Intermediær /Resistent |
| Renkultur av bakterier fra humant materiale | Resistensbestemmelse | Metode basert på agargradientdiffusjon (Etest, BioMérieux) | Sensitiv/Intermediær /Resistent |
| Renkultur av bakterier fra humant materiale | Resistensbestemmelse | Metode basert på automatisert resistensbestemmelse (Vitek 2, BioMérieux) | Sensitiv/Intermediær /Resistent |
| Urin | Legionella pneumophila antigen | Metode basert på antigenpåvisning med immunologisk metodikk (Binax Now, Inverness Medical) | Påvist/ikke påvist |
| Urin, spinalvæske | Pneumokokkantigen | Metode basert på antigenpåvisning med immunologisk metodikk (Binax Now, Inverness Medical) | Påvist/ikke påvist |
| Materiale fra nedre luftveier | Legionella sp. DNA | Metode basert på real time PCR (egenutviklet metode, Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Bakteriekultur og prøvemateriale dyrket på anrikningsbuljong | Meticillin-resistente Staphylococcus aureus DNA | Metode basert på real time PCR (egenutviklet metode, Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Renkultur av enterokokker | Vankomycin-resistente enterokokker DNA | Metode basert på real time PCR og smeltepunktsanalyse (VRE kit, Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Renkultur av mikroorganismer fra humant materiale | Patogene bakterier og sopp. | Metode basert på massespektrometri (MALDI-TOF) | Påvist/ikke påvist |
| Renkultur av gule stafylokokker fra humant materiale | Bakterie DNA | Pulsfelt gelelektroforese | Slektskap/klonalitet |
| Renkultur av Clostridium difficile fra humant materiale | Bakterie DNA | PCR Ribotyping | Slektskap/klonalitet |
| Nedre luftveisprøver, biopsier, urin, sterile væsker | Syrefaste staver | Metode basert på mikroskopi etter auraminfarging | Påvist/ikke påvist |
| Nedre luftveisprøver, biopsier, urin, sterile væsker | Mycobacterium tuberculosis komplekset | Metode basert på PCR (Cobas TaqMan, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Nedre luftveisprøver, biopsier, urin, sterile væsker | Mykobakterier | Metode basert på dyrkning i flytende medium med automatisk deteksjon (Bactec MGIT, Becton Dickinson) | Påvist/ikke påvist |
| Blodkultur | Mykobakterier | Metode basert på dyrkning og manuell vurdering (Bactec, Becton Dickinson) | Påvist/ikke påvist |
| Renkultur av mykobakterier | Identifikasjon av mykobakterier | Metode basert på nukleinsyrehybridisering (Accu-Probe, Gen-Probe) | Påvist/ikke påvist |
| Renkultur av mykobakterier | Resistensbestemmelse | Metode basert på buljongfortynning med antituberkuløse midler (Bactec MGIT, Becton Dickinson) | Sensitiv/Resistent |
| Hud, hår, negl | Dermatofytter | Metode basert på dyrkning og mikroskopi | Påvist/ikke påvist |
| Blod | M. tuberculosis-spesifikke T-lymfocytter | Metode basert på stimulering av T-lymfocytter fra blod med M. tuberculosis antigener i kultur og påfølgende påvisning av interferon-gamma | Påvist/ikke påvist |
| Hud, hår, negl | Dermatofytt DNA | Metode basert på kvalitativ real time PCR (egenutviklet metode, ABI 7500 Fast) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, spinalvæske, urin, bronkialskyllevæske | Cryptococcus neoformans | Metode basert på antigenpåvisning ved agglutinasjon (Pastorex, Bio-Rad) | Påvist/ikke påvist (Titer) |
| Renkultur av gjærsopp fra humant materiale | Resistensbestemmelse | Metode basert på agargradientdiffusjon (Etest, BioMérieux) | MIC-verdi |
| Fostervann, blod, spinalvæske, placenta, biopsi, øye-kammervann, autopsi | Toxoplasma gondii DNA | Metode basert på kvalitativ real time PCR (egenutviklet metode, Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Blod | Plasmodium sp. | Metode basert på antigenpåvisning med immunologisk metodikk (Binax Now, Inverness Medical) | Påvist/ikke påvist |
| Spinalvæske, fæces, halsprøve, biopsier, autopsier, BAL | Enterovirus RNA | Metode basert på real time RT-PCR (egenutviklet metode, Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Vesikkelvæske, blod, halsprøve, konjunktivalvæske, sekret fra genitalia, spinalvæske og biopsi/autopsimateriale | Herpes simplex virus 1 og 2 DNA | Metode basert på real time PCR og smeltepunktsanalyse (RealArt, Qiagen, Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Vesikkelvæske, blod, hudavskrap, spinalvæske og biopsi/autopsimateriale | Varicella-Zoster virus DNA | Metode basert på real time PCR og smeltepunktsanalyse (RealArt, Qiagen, Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Blod, spinalvæske og biopsi/autopsimateriale | Humant herpesvirus 6 | Metode basert på real time PCR (LightMix; TIB Molbiol og Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Blod, benmarg, fostervann, biopsimateriale | Humant parvovirus B19 | Metode basert på kvalitativ real time PCR (egenutviklet metode, Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Materiale fra nasopharynx, nedre luftveier, biopsier, urin, autopsi | Adenovirus DNA | Metode basert på kvalitativ real time PCR (egenutviklet metode, Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Blod, spinalvæske | Adenovirus DNA | Metode basert på kvantitativ real time PCR (egenutviklet metode, Light Cycler, Roche) | 250-2,5x109 kopier/mL |
| Blod, urin, | BK-virus DNA | Metode basert på kvantitativ real time PCR (egenutviklet metode, MagNA Pure 96 og LC 480) | 230- 2,3 x107 kopier/mL |
| Fostervann, øvre/nedre luftveisprøver, biopsi/ autopsi/saliva | Cytomegalovirus DNA | Metode basert på kvalitativ real time PCR (egenutviklet metode, MagNA Pure 96 og LC 480) | Påvist/ikke påvist |
| Blod, spinalvæske, urin, BAL | Cytomegalovirus DNA | Metode basert på kvantitativ real time PCR (egenutviklet metode, MagNA Pure 96 og LC 480) | 100-107 IU/mL |
| Biopsi/autopsi | Epstein-Barr virus DNA | Metode basert på kvalitativ real time PCR (RealArt, Qiagen og Light Cycler, Roche) | Påvist/ikke påvist |
| Blod, spinalvæske | Epstein-Barr virus DNA | Metode basert på kvantitativ real time PCR (RealArt, Qiagen og Light Cycler, Roche) | 12500- 108 kopier/mL |
| Blod, spinalvæske, urin, | JC-virus DNA | Metode basert på kvantitativ real time PCR (egenutviklet metode, MagNA Pure 96 og LC 480) | 440- 4,4 x 107 kopier/mL |
| Serum, plasma | Borrelia IgG | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Enzygnost, BEP 2000, Siemens) | Kvantitativ: % av cut-off Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Borrelia IgM | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Enzygnost, BEP 2000, Siemens) | Påvist/ikke påvist |
| Spinalvæske | Borrelia IgG | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Enzygnost, Siemens) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Cytomegalovirus IgG | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Cytomegalovirus IgM | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Epstein-Barr virus heterofilt antistoff | Metode basert på antistoffpåvisning med immunologisk metodikk (Clearview IM, Inverness Medical) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Epstein-Barr virus anti-EBNA | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Biotest og BEP 2000, Siemens) | Påvist/ikke påvist |
| Serum | Epstein-Barr virus anti-VCA IgG | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Novitec, Hiss Diagnostics) | Påvist/ikke påvist |
| Serum | Epstein-Barr virus anti-VCA IgM | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Novitec, Hiss Diagnostics) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Hepatitt A virus IgM | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Hepatitt A virus IgG | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Hepatitt B virus core totalantistoff | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Hepatitt B virus surface antigen | Metode basert på kvalitativ antigenpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Hepatitt B virus surface totalantistoff | Metode basert på kvantitativ antistoff-påvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | 0-1000 mIU/ml |
| Serum, plasma | Hepatitt C virus antistoff | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Herpes simplex virus IgG | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Enzygnost og BEP 2000, Siemens) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | HIV-1/HIV-2 antigen/antistoff | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | HTLV-I/HTLV-II antistoff | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Parvovirus B19 IgG | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Biotrin, Oxoid) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Parvovirus B19 IgM | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Biotrin, Oxoid) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Rubellavirus IgG | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Toxoplasma gondii IgG | Metode basert på kvantitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Platelia, Bio-Rad) | 0-240 U/mL |
| Serum, plasma | Toxoplasma gondii IgG | Metode basert på kvantitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | 0-200 IU/mL |
| Serum, plasma | Toxoplasma gondii IgM | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (CMIA, Architect, Abbott) | Indeks (semikvantitativ) |
| Serum, plasma | Toxoplasma gondii IgM | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Platelia, Bio-Rad) | Påvist/Ikke påvist (% av cut off) |
| Serum, plasma, spinalvæske | Treponema pallidum antistoff | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Enzygnost og BEP 2000, Siemens) | Påvist/ikke påvist |
| Serum, plasma | Varicella-zoster virus IgG | Metode basert på kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk (Enzygnost og BEP 2000, Siemens) | Påvist/ikke påvist |