# Oksygenkonsentrator

Plassering:

- minst 25 cm fra veggen

- glatt underlag, d.v.s ikke på teppe

- ikke nær varmekilde, gardiner

- nær en stikkontakt; ikke bruk skjøteledning

Bruk/innstillinger:

- maskinen skal alltid være slått av når den ikke er i bruk

- kula skal stå midt på streken i flowmeteret ved ønsket innstilling

- maskinen alarmerer i ca 5 sekunder hver gang maskinen settes på

- maskinen har en sensor som måler oksygenkonsentrasjonen. Ved konsentrasjon under 85 %, vil en lampe lyse, vedvarer dette i mer enn 15 minutter vil en alarm utløses

Tilpasning/bytte av slanger:

- forlengelsesslange kan være maks 15 meter

- forlengelsesslangen byttes etter 6 mnd

- nesekateteret byttes ca 1 gang i måneden, eller ved behov

Rengjøring:

- filteret vaskes 1 gang per uke (mildt såpevann) ; viktig at det er tørt før det settes på plass

- maskinen vaskes med fuktig klut

Service:

- oksygenkonsentratoren skal på service 1 gang i året

- Behandlingshjelpemiddelsentralen (BHMS) utfører servicen. Bruker må selv ta kontakt med BHMS for å avtale service

Line Nicolaus -2010